## HC2026003
泌尿外科类非集采医用耗材需求参数征集表
日期：2026年1月8日
序号 | 物资名称 | 科室需求参数
| 物资名称 | 结构及组成、材质 | 适用范围
1 | 一次性包皮环切吻合器 | 1.性能结构及组成：一次性包皮环切吻合器主要由抵钉座支架(龟头罩+抵钉座），钉仓、钉仓套、调节螺母，击发手柄，环形刀，吻合钉，硅胶圈（医用硅胶）组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.材质：06Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2 3.一次性或重复性使用：一次性使用 4.其他：一次性包皮环切吻合器（以下简称“包皮环切器”）产品外形光滑、轮廓清晰，无毛刺、飞边、划伤等缺陷；产品的需装配组件（抵钉座支架）与器身架应能顺利地装配和拆卸；各移动部位应能顺利推动，不得有卡阻、松动现象；产品的保险扣开闭应灵活，使用应安全；弹簧应有足够的弹性，松开手柄时能迅速复位；环形刀刃口应锋利，其切割力应不大于1.6N；包皮环切器应无菌。 | 适用于临床包皮环切缝合手术。
2 | 一次性使用电子膀胱成像导管 | 1.照明：采用白光LED，≥1000Lux 2.色温：≥3000K 3.成像分辨率：在工作距离为（5±0.05）mm时，不低于8 lp/mm 4.视场角：120°±10% 5.视向角：0°±10° 6.景深：3-50mm 7.插入部最大尺寸：5.2mm、5.0mm、4.0mm、3.2mm 8.插入部长度：350mm±3% 9.工作通道最小尺寸：Φ2.3mm、2.8mm、Φ2.2mm、1.2mm 10.上、下弯曲≥210° 11.带负压吸引按钮，能实现吸引功能 12.▲具备百万像素款 13.▲插入部具备被动弯曲部位 14.▲附带一体三通阀，同时具备可控水流、锁激光光纤功能 15.▲两个自定义按键 | 膀胱镜检、取除/留置输尿管支架管
3 | 输尿管支架 | 1.性能结构及组成：产品由支架管、导丝及保护套、推管、夹子(仅限单端开口)组成，不同包装内所含组件不同。产品经环氧乙烷灭菌，次性使用，货架有效期5年。 2.材质：聚氨酯 3.一次性或重复性使用：一次性 | 用于对输尿管进行支撑和引流。
4 | 一次性使用负压引流管路 | 1.性能结构及组成：一次性使用负压引流管路由引导针、引流管(带X光显影标记线)和选配件负压罐组件(包含负压罐、吸引连接管、止液夹)、负压球、引流袋(与负压球配套使用)、连接头、绑带、固定器组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.材质：医用级液态硅胶 3.适用范围：主要用于临床手术伤口引流。 4.一次性或重复性使用：一次性使用 | 主要用于临床手术伤口引流。
5 | 输尿管扩张球囊导管 | 1.性能结构及组成：球囊导管主要由球囊、管身、分叉连接件、球囊中心腔、球囊扩张腔、不透射线标记和旋塞阀组成，球囊涂覆亲水涂层。 2.材质：球囊材料为Pebax 7233 SA01 3.适用范围：用于输尿管狭窄的经腔扩张 4.一次性或重复性使用：一次性使用 | 用于输尿管狭窄的经腔扩张
6 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 1、≥16 万像素； 2、支持器械通道口位于手柄前方； 3、镜子从插入管通体外径≤2.5mm； 4、重量:≦300g； 5、景深:3mm-50mm； 6、手柄与镜体同轴性为: 1:1； 7、最小弯曲半径≤10mm； 8、视场角:视场角 120°。视向角0°； 9、可控弯角:≧285°； 10、器械通道孔径:≧1.2mm； 11、角度控制有自动锁止功能； 12、送水量≧30ml/min； 13、光源色温3000K-7000k范围内； 14、手柄视频信号线≥3米； 15、插入部具有金属编织网保护装置 16、搭载钬激光光纤及套石篮偏转角度带有阻尼功能降低术者疲劳感； 17、具备左手型及右手型操作可供临床选择； 18、手柄上有两个自定义功能按键，可以通过手柄操控拍照、摄像、白平衡等功能 ； 19、手柄具有120度左右旋转功能； 20、镜子在使用过程中，不限定单条镜子的使用时间； | 用于输尿管结石、肿瘤、狭窄等疾病的诊断与治疗
7 | 输尿管支架 | 1.性能结构及组成：输尿管支架是双猪尾结构。支架的主体，包括近端肾脏线圈和远端膀胱线圈是由Percuflex材料构成的，表面涂有HydroPlus亲水性涂层。支架的远端带有一根取回线便于支架的移除。4.8Fr、6Fr和7Fr支架由支架和推送器组成。8Fr支察容交类热踩袋艺换荧图中技橫巨揳律懂用产其常猾踐的 2.材质：支架的主体,包括近端肾脏线圈和远端膀胱线圈是由Percuflex 材料构成的,表面涂有HydroPlus亲水性涂层。 3.一次性或重复性使用：一次性使用 | 输尿管支架用于由经过培训的医生在内窥镜或X射线透视下从肾脏引流到膀胱。