急性透析和体外血液治疗机设备用户需求

（拟采购数量2台，单价30万元/台，总价60万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 急性透析和体外血液治疗机（拟采购数量2台，单价30万元/台，总价60万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） *1、15寸彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转与折叠，具备中文操作界面。 *2、能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF治疗模式。 3、7泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，支持一体化枸橼酸抗凝功能。 *4、采用重量分析测量原理，具备4个电子秤，每个电子秤最大承重12KG。 *5、天平（秤）采用清洁区和污染区分开的上下布局形式，避免交叉感染。 *6、采用液体加温方式，加温范围35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热，保证治疗时的加温效果。 7、具备4个可活动的万向轮，万向轮配备2级锁系统，方便移动。 8、开放式耗材设计，管路滤器分开。临床可更具治疗需求选择不同的滤器。 *9、操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。 10、具备电击防护程度 CF级别。能够高度保护病人和机器，抵抗触电，治疗过程中可同时使用心电监护等仪器。 11、标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。 12、具备数据交换接口，方便数据传输。 13、空气探测器，采用超声波技术，可以有效监测微气泡。 14、漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏（HCT=32%）。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 规格及数量. 1; 显示; 15“ TFT LCD, 可调节触摸屏. 2; 蠕动泵; 4（血泵、超滤液泵、置换液泵、透析液泵）. 3; 肝素泵; 1（一体化肝素泵）. 4; 枸橼酸-钙泵; 2（一体化联动泵）. 5; 体外循环监测系统：. 5.1; 动脉压监测; 1. 5.2; 静脉压监测; 1. 5.3; 跨膜压监测; 1. 5.4; 滤器前压监测; 1. 5.5; 超滤监测; 1. 5.6; 空气检测器; 1. 5.7; 静脉管路夹; 1. 5.8; 漏血检测器; 1. 5.9; 工作人员呼叫器外部接口; 1（RS 232）. 5.10; 电休克保护级别标识; 1（CF 级别）. 6; 液体平衡称重系统; 4（12Kg /秤）. 7; 加热系统; 2（置换液和透析液加热器）. 8; 后备电池; 1（铅酸蓄电池）. 9; 输液杆; 2. 10; 钙剂与枸橼酸监测; 滴定计数. 11; 滤器夹; 1. |
| --- | --- |