体外心肺支持辅助设备（ECMO)设备用户需求

（拟采购数量1台，单价98万元/台，总价98万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 体外心肺支持辅助设备（ECMO) （拟采购数量1台，单价98万元/台，总价98万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 离心泵系统 1.1 全中文触摸显示屏+旋钮操控，操作简便； 1.2 ▲离心泵转速范围：≤5000转/分钟； 1.3 离心泵流量范围：0-9.9升/分钟； 1.4 主机重量：≤10.5Kg，适用于院内转运与急救； 1.5 ▲离心泵头工作原理：全磁悬浮，要求离心泵头内无轴杆及点轴承设计，减少血液破坏； 1.6 ▲具备紧急模式下全功能备份设计，提供备份主机和备份驱动泵，在主机或驱动泵损坏无法使用时，可切换至备份主机和备份驱动泵，备份产品与主产品具有完全一致的功能，确保安全灌注； 1.7 具有流量监测、气泡监测、双温度监测、三压力监测功能； 1.8 内置两块电池，保证断电情况下，运转时间≥180分钟； 1.9 具备B型USB接口； 1.10设备预期使用期限≥10年，提供中文说明书为证； 1.11要求为近三年内国内新上市机型，保证设计和技术的先进性，以匹配临床技术更新换代的要求； 2. ECMO配套耗材要求 2.1▲能够提供同品牌完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和管路的预先连接好的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用7天，提供中文说明书为证； 2.2氧合器采用聚甲基戊烯材料（PMP），含肝素抗凝涂层； 2.3氧合器血流量范围：0.5-7升/分钟； 2.4气体最大流量≥14L/min； 2.5氧合器膜面积：≤2.1平方米； 2.6整个套包预充容量≤600ml； 2.7全磁悬浮离心泵头，预充量≤32ml； 2.8在最大血流量时，氧气转换率 ≥45ml/L；在最大血流量时，二氧化碳转换 率≥38ml/L； 2.9管路预链接：全肝素涂层覆盖；管路规格：直径3∕8英寸； 2.10▲同品牌动脉插管、静脉插管及经皮穿刺附件包，提供完整解决方案； 2.11▲插管经国家药监局（NMPA）批准可连续使用时间≥14天，提供中文说明书为证； 3. 空氧混合器 3.1 能精确调节氧浓度FiO2：21%-100%； 3.2气流速度粗调0-10L/min； 3.3气流速度精调0-1000ml/min； 3.3 配氧气和空气链接管道； 4. ECMO水箱 4.1水箱容积：1.1±0.3升； 4.2水箱温度范围：35℃－39℃； 4.3 水箱控温精度：±0.1℃； 5. ECMO架车 5.1不锈钢车体，含输液架，可方便院内转运； 5.2能安全放置离心泵、ECMO水箱、氧气瓶等设备及其辅助配套设备。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 离心泵系统; 1; 套. 2; ECMO架车; 1; 套. 3; 空氧混合器; 1; 套. 4; 体外心肺支持用升温仪（水箱）; 1; 套. |
| --- | --- |