呼吸机消毒机设备用户需求

（拟采购数量1台，单价10万元/台，总价10万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 呼吸机消毒机（拟采购数量1台，单价10万元/台，总价10万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1消毒机理：消毒机采用醇类复合消毒剂或过氧化氢（两种消毒液不能同时使用）、纯氧制备活氧对呼吸机进气端及呼出端分别进行消毒。 2消毒设备具有国家二类医疗器械许可证、注册证、生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。消毒试剂具有生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。 3复合醇消毒液有效成份明确，且消毒液需提供无毒检验报告 消毒剂使用说明应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏。 4消毒级别：满足《消毒技术规范》最高要求： 4.1必须杀灭芽孢，符合消毒设备高水平消毒要求,枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准） 4.2对人类冠状病毒、脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的杀灭对数值>4.0；对龟分枝杆菌脓肿亚种、白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单菌的杀灭对数值>3.0，具体第三方检测报告。 5消毒腐蚀：消毒完成后回路内无任何腐蚀，可提供无腐蚀性报告。 6兼具对麻醉机内部回路消毒和对呼吸机内部回路、进气端和呼出端消毒的功能。 7消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，臭氧过氧化氢消毒模式下保证内回路外环境O3 浓度＜0.06 mg/m3，低于国家标准，复合醇消毒模式下消毒循环结束后，无需解析快速自然分解，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。 8温度检测：温度控制装置，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。 9打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验，自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。 10消毒机提供双循环、六出口消毒系统与运行中的呼吸机吸入端、呼出端分别完成动态消毒。(提供专利证书) 11消毒机及其内部均采用美国FLEX耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 臭氧发生装置; 1; 台. 传感装置; 2; 台. 彩色触摸屏; 1; 块. 自动注液系统; 1; 套. 气体压缩式雾化装置; 1; 台. 打印机; 1; 个. 电子控制电路; 1; 套. 抽吸工作组件; 1; 套. 硅胶连接管; 2; 根. 硅胶堵; 2; 只. 氧气终端连接管; 1; 条. 不锈钢卡簧; 2; 只. 圣宁® 醇类复合消毒剂; 2; 瓶. |
| --- | --- |