无创呼吸机设备用户需求

（拟采购数量1台，单价25万元/台，总价25万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 无创呼吸机（拟采购数量1台，单价25万元/台，总价25万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - 适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。提供医疗器械三类注册证。 - ▲彩色触摸电容屏（≥15英寸），分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作。 - ▲采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 - 氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测。 - 通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。 - ▲具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。 - ▲呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 - 具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 - ▲具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。 - 支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。 - ▲屏幕显示：多至3道波形同屏显示，支持波形、监测值同屏显示。 - ▲实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。 - ≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 具备截屏U盘导出功能，最多可缓存50张屏幕文件。 - 主要设置参数： 持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O 吸气正压IPAP：4-50 cmH2O 支持压力：4-50 cmH2O 呼气压力EPAP：4-30 cmH2O 潮气量：50ml—2500ml 呼吸频率：1-60次/min 吸气时间：0.2—5s 氧浓度：21%—100%可调，调节精度1% 压力上升时间：1- 6档可调 延时升压时间：OFF，1-60min - 监测参数 气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测； 潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测； 呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测； 实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录； - 报警参数 ▲具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示； 分级报警和声光报警； 气道压力：过高/过低报警； 分钟通气量：过高/过低报警； 潮气量：过高/过低报警； 呼吸频率：过高/过低报警； 吸入氧浓度：过高/过低报警； 电源、气源中断报警； 电池电量低报警； - 支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 - 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 呼吸机主机; 1; 台. 呼吸机台车; 1; 台. 呼吸机电池; 1; 个. 吊臂; 1; 个. 口鼻面罩; 1; 个. 湿化装置; 1; 套. 呼吸机管路; 1; 套. 高压氧气管; 1; 条. 氧疗鼻导管; 1; 条. 说明书; 1; 本. 电源线; 1; 条. |
| --- | --- |