医用电动床设备用户需求

（拟采购数量14台，单价7万元/台，总价98万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 医用电动床（拟采购数量14台，单价7万元/台，总价98万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - 规格： - 床板≥1950mm，床面宽≥900mm - 全长≥2185mm，全宽≥1084mm - 安全载重≥220kg。 - 功能： - 体位调节功能：背部上升0-70°；膝部上升0-25°；高低升降 490-840mm；头高脚低0-14°，头低脚高0-14°；背膝联动升降，电动CPR。 - 具有背膝联动功能，背板上升时自动回缩适当的距离，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感。 - 床板、床架： - 床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型。圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；床板多个透气孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度。 - 金属表面经过多道工序处理，采用≥20道工序（电泳＋粉末）复式喷涂，（提供涂装工艺工序实景图示证明）保证钢管内外均有均匀涂层，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强。粉体采用优质原料，粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长病床的使用寿命。 - 头尾板： - 床头、脚板采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型。 - 头尾板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。 - 具有锁定装置，紧急时能方便拆卸抢救病人。 - 护栏： - 四片式分体式升降护栏，安装在床面板上,可随床体的功能同时动作，最大限度的保护患者的安全。护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒。 - 安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床风险。 - 护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度）≥430mm，护栏的高度可有效防止病人坠床的风险。 - 护栏缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击。 - 前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失。 - 后侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。 - 后侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。 - 后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能。 - 控制器：2个护士控制面板、配有手持遥控器。 - 遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、电动CPR、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，避免掉落摔坏。 - 护士操作面板： - 大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能。 - 具备自锁定功能，不操作时护栏遥控器可自动锁定，避免误操作。 - 锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和护栏遥控器，避免误操作。 - 床板两侧下方，共设置8套束缚装置，用于限制躁动患者。 - 床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩4组，每组3个挂钩。 - 脚轮： - 直径125mm双面脚轮。 - 具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；脚轮的中控踏板分别有红色和绿色标志，红色代表锁定，绿色代表未锁定。护士可以通过视觉来确认脚轮的状态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。 - 配有一只导电轮，防止静电释放对患者和医护人员造成伤害。 - 防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 - 标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电量。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 优质冷轧钢喷涂床架; 1; 张. 2; 可拆卸树脂头尾板; 1; 片. 3; 分体式升降护栏; 4; 片. 4; 手持遥控器; 1; 个. 5; 护士控制面板; 1; 套. 6; Φ125mm医用双面脚轮; 4; 只. 7; 中控锁装置; 1; 套. 8; 蓄电池; 1; 个. 9; 滚珠式角度显示器; 1; 付. 10; 床垫; 1; 张. 11; 输液架; 1; 根. |
| --- | --- |