心电监护仪设备用户需求

（拟采购数量6台，单价10万元/台，总价60万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 心电监护仪（拟采购数量6台，单价10万元/台，总价60万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）物理指标 - 配有18.5英寸显示屏的设备重量5.4kg（含标准配置，不包括电池、记录仪、扩展模块和配附件）。无风扇设计。 - 自身集成6槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 - 支持通过线缆直接连接1个插件箱，不需要额外的供电。每个插件箱具有8个模块槽位。 - 主机带有4个USB接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。 - 具有多种操作方式：触摸屏、鼠标、键盘、条码扫描枪、遥控器；扫描枪支持一维条码和二维码识别功能。 - ECG, TEMP, IBP, SpO2 C.O., PiCCO, NIBP, EEG, and NMT除颤抗电击满足CF级别；ScvO2, CO2, ICG, BIS, AG, RM，rSO2除颤电击满足BF级别。 （二）显示指标 - 18.5英寸显示屏分辨率1920 x 1080像素；显示屏视角上下、左右视角均达到178度。 - 采用具有光学胶技术的电容触摸屏。显示屏亮度自动调节；支持报警灯亮度可调节。 - 提供多点触摸和手势操作功能无边框显示屏设计，易于清洁。15.6英寸显示屏至少支持10道波形显示。 （三）监测指标 - 标配3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道IBP。 - 选配IBP，Temp，CO2，AG，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，CCO/SvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，rSO2参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 （四）心电指标 - 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。提供QT和QTc模板显示。 - 提供Glasgow 12 导静息分析。用户可以直接在监护仪上进行12导静息分析，并获得分析结果。Glasgow算法支持将病人的年龄、性别、种族、病史等信息作为分析的参考因素，使分析结果更准确。 （五）阻抗呼吸指标 - 计算导联可以选择I，II，自动；呼吸窒息报警开关和RR超限报警开关可分开设置。 - RR测量范围0-200 rpm，精度0-120 rpm:±1 rpm; 121-200 rpm:±2 rpm。 （六）血氧饱和度指标 - 血氧饱和度测量范围：0 - 100%。来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。可显示弱灌注指数（PI）。 - 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。提供双血氧监测功能 （七）体温指标 - 最多可提供8通道体温测量，提供其中两通道体温测量差值显示。 - 体温测量范围：0-50摄氏度。 （八）NIBP指标 - 提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。支持辅助静脉穿刺。 （九）IBP指标 - 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。 - 支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。支持ICP和CPP测量。 （十）PR指标 - PR测量范围：25-350 bpm (来自IBP动脉压), 20-300 bpm (来自Mindray/Nellcor SpO2), 30-300 bpm (来自NIBP) - 当没有通过ECG测量HR值，而有PR测量值的时候，PR值能够自动显示到HR参数区。（常见于新生儿科使用。） （十一）报警功能 - 报警系统满足IEC 60601-1-8：2012标准要求。具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。 - 具有报警记录功能，能够自动在报警触发时进行与报警相关的波形和测量值的记录。 （十二）回顾与数据存储 - 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 - 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 （十三）系统功能 - 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 （十四）临床辅助应用 - 可升级具有脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 （十五）床旁设备集成 - 可通过设备集成器把床旁呼吸机、麻醉机、等单机信息集成到监护设备上显示。 - 可升级1个设备集成模块，同时满足≥4种设备集成连接。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 监护仪主机; 1; 台. 2; 心电导联线及电极片; 1; 套. 3; 血氧连接线及探头; 1; 套. 4; 血压连接线及袖带; 1; 套. 5; 使用说明书; 1; 本. 6; 简易操作卡; 1; 份. 7; 合格证; 1; 份. 8; 备用内置电池; 1; 个. |
| --- | --- |