高档呼吸机设备用户需求

（拟采购数量3台，单价30万元/台，总价90万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 高档呼吸机（拟采购数量3台，单价30万元/台，总价90万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） (一)基本特征 1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 2.采用18.5英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作更流畅反馈更灵敏，有效解决传统触摸屏模糊可视性差，支持176度广视角查看。 3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供6种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。 4.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试 5.90分钟内置后备可充电锂电池（1块电池），180分钟内置后备可充电锂电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 6.气动电控呼吸机 7.可选配一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 8.标配实时气源压力电子显示。 9.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 10.5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据 11.具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。 12.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。 13.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染； 14.标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展； 15.可选配旁流CO2模块监测； 16.可选配主流CO2模块监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算； 17.可选配SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波； 18.可选配顺磁氧 19.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数； (二)呼吸模式及功能 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式； 2.可选配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel（例如BIPAP，Bi-level）；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； 3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel或BIPAP、APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。 5.先进的智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。 6.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能； 7.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能； 8.可选配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程； 9.具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量； 10.可选配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾； 11.可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； 12.可选配辅助压监测，提供食道压气囊位置评估工具（可自动进行阻塞实验），提供两个辅助压采样口，可同时监测双通道辅助压。； 13.可提供食道压附件，方便临床使用。； 14.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能； 15.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）； (三)设置参数 1.潮气量：20ml—4000ml 2.呼吸频率：1-100/min 3.吸气流速：6-180L/min 4.SIMV频率：1-60/min 5.吸/呼比：4:1—1:10 6.最大峰值流速：180L/min 7.吸气压力：1--100 cmH2O 8.压力支持：0—100cmH2O 9.PEEP：0~50 cmH2O 10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF 11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF 12.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 13.氧浓度：21—100vol.% 14.叹息功能：有 (四)监测参数 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测； 2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测； 3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量； 4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 5.吸入氧浓度的监测 6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测； 7.可选配评估肺损伤的监测参数，如机械能、驱动压，并持续显示。 8.可选配吸气末跨肺压、呼气末跨肺压、食道压摆动值、跨肺驱动压、吸气末胃内压、呼气末胃内压、食道压压力时间乘积、胸壁顺应性、肺顺应性等辅助压监测参数。 9.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间，辅助压/时间波形）； 10.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，食道压/容积，跨肺压/容积，6种呼吸环监测； 11.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策； 12.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策； 13.实时提供监测参数96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 (五)报警参数 1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示 2.分级报警和声光报警 3.气道压力：过高/过低报警 4.分钟通气量：过高/过低报警 5.潮气量：过高/过低报警 6.总呼吸频率：过高/过低报警 7.吸入氧浓度：过高/过低报警 8.EtCO2：过高/过低报警 9.窒息报警，时间可设置（5-60s） 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 11.电源、气源中断报警 12.电池低压报警 (六)其他功能 1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 2.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。 3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 三芯电源线; 1; 根. 空气软管; 1; 根. 呼气阀流量传感器; 1; 个. 雾化器; 1; 个. 成人模拟肺; 1; 个. 支撑臂; 1; 个. 湿化器; 1; 个. 台车; 1; 个. |
| --- | --- |