输注工作站设备用户需求

（拟采购数量14台，单价8万元/台，总价112万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 输注工作站（拟采购数量14台，单价8万元/台，总价112万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 多通道输注工作站 - 电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz输入功率200VA - 组合单元连接数量1至4个 - 注射泵和输液泵 - 组合通道数量：1至16个通道 - 无线联网功能：可配置WIFI模块，支持无线联网 - 条码扫描：连接条码扫描仪，扫描条码信息 - 使用条件：环境温度：5℃-40℃相对湿度：15%-95%，非冷凝 - 大气压力：57.0kPa-106.0kPa - 储存条件：环境温度：-20℃- +55℃相对湿度：10%-95%，非冷凝 - 大气压力：22.0kPa-107.4kPa - 使用期限：10年 - 分类：I类设备，IP23 - 重量：约2.9kg - 主要安全标准：GB9706.1-2007医用电气设备第一部分：安全通用要求；YY0709-2009医用电气设备第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南；YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验。 2. 输液泵 - 重量：约1.4kg（含电池） - 使用条件：环境温度：5℃-40℃；相对湿度：15%-95%，非冷凝；大气压力：57.0-106.0kPa； - 储存及运输条件：环境温度：-20℃-+55℃；相对湿度：10%-95%，非冷凝；大气压力：22.0-107.4kPa； - 使用期限：10年； - 分类：I类，内部电源供电设备;防除颤CF型应用部分；IP33;非灭菌设备；非AP/APG型设备；连续运行； - 电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz；输入功率：45VA外部直流电源：直流12V；输入电流（直流）：2.5A；内置锂电池：锂电池10.8V 3000mAh；型号：18650-3S1P；锂电池续航时间：≥10小时@ 25mL/h；锂电池充电时间：关机充电条件下，≤4小时；锂电池充电方式：AC输入或者直流输入存在时可以充电；当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电； - 显示屏：3英寸彩色电阻触摸屏；480*320分辨率；80度可视角； - 指示灯：电源工作指示灯，黄绿双色；报警指示灯，黄红双色；按键背光灯； - 仪器接口：Micro USB 2.0 用于外接滴液传感器；USB3.0插入U盘进行软件和药物库升级/护士呼叫器；USB2.0条码扫描器/箱体通讯接口；J45网络接口10M/100M bps自适应以太网；IFI网络接口 802.11-b/g/n 与中央站通讯； - 输注流速范围：0.10-2000ml/h； - 输注流速步进：0.10-99.99ml/h，步进为0.01ml/h；100.0-999.9ml/h，步进为0.1ml/h；000 -2000ml/h， 步进为1ml/h； - 置量设定范围：0.10 - 9999.99ml（最小增量0.01ml）； - 累积量显示范围：0.00- 9999.99ml（最小增量0.01ml）； - 时间设定范围：00:00:01-99:59:59（最小增量1s）； - 快进流速范围：0.10-2000ml/h； - 快进预置量：0.10-999.90ml（最小增量0.01ml）； - Anti-Bolus：支持Anti-Bolus功能；阻塞丸剂量≤0.2ml； - KVO流速：0.10-30.00ml/h； - 输注精度：输注精度≤±5%； - 阻塞级别：上阻塞：支持上阻塞报警 ；阻塞： 150～975mmHg，12级可选择； - 单个气泡：气泡报警精度：±15μl或±20%，取大者；气泡等级：25，50，100，200，300，500和800 (μl)； - 累积气泡：气泡等级：100μl/15min，200μl/15min，400μl/15min，500μl/15min，600μl/15min，800μl/15min和1000μl/15min - 输注模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、微量模式、首剂量模式、点滴模式； - 药物库：可存储至少5000种药物； - 报警信息：输注完成；电池耗尽，即将关机；输注阻塞；管路上阻塞；输注完成进入KVO；KVO完成；级联失效；管路有气泡；无滴液；滴速过高；滴速过低；待机结束；滴数传感器未连接；阻塞预警；输注即将完成；无电池；无外部电源；电池电量低；遗忘操作； - 联网功能：输液泵信息联网，可通过有线或无线（选配）的方式连接静脉输注中央站； - 主要安全标准：GB 9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求；GB 9706.27-2005医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求；YY 0709-2009医用电气设备第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南；YY 0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验； 3. 注射泵 - 重量：约1.7kg（含电池）； - 使用条件：环境温度：5℃-40℃；相对湿度：15%-95%，非冷凝；大气压力：57.0-106.0kPa； - 储存及运输条件：环境温度：-20℃-+55℃；相对湿度：10%-95%，非冷凝；大气压力：22.0-107.4kPa； - 使用期限：10年； - 分类： I类，内部电源供电设备;防除颤CF型应用部分；IP33;非灭菌设备；非AP/APG型设备；连续运行； - 电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz； - 交流输入功 率： 45VA；外部直流电源：直流12V；输入电流（直流）：2.5A；内置锂电池：锂电池10.8V 3000mAh；型号：18650-3S1P；锂电池续航时间（连续使用）：≥10小时 @ 5mL/h；锂电池充电时间：关机充电条件下，≤4小时；锂电池充电方式：AC输入或者直流输入存在时可以充电；当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置电池供电； - 显示屏：3英寸彩色电阻触摸屏；480*320分辨率；80度可视角； - 指示灯 电源工作指示灯，黄绿双色报警指示灯，黄红双色；按键背光灯； - 仪器接口：USB3.0插入U盘进行软件和药物库升级/护士呼叫器；USB2.0条码扫描器/通讯接口；RJ45网络接口10M/100M bps自适应以太网；WIFI网络接口 802.11-b/g/n 与中央站通讯； - 输注流速范围： 0.10-60.00(ml/h)(2ml注射器)； 0.10-90.00(ml/h)(3ml注射器)； 0.10-150.0(ml/h)(5ml注射器)； 0.10-300.0(ml/h)(10ml注射器)； 0.10-600.0(ml/h)(20ml注射器)； 0.10-900.0(ml/h)(30ml注射器)； 0.10-2000 (ml/h)(50/60ml注射器)； - 输注流速步进： 0.10-99.99ml/h，步进为0.01ml/h； 100.0-999.9ml/h，步进为0.1ml/h； 1000 - 2000ml/h， 步进为1ml/h； - 预置量设定范围：0.10 - 9999.99ml（最小增量0.01ml） - 累积量显示范围：0 - 9999.99ml（最小增量0.01ml） - 时间设定范围：00:00:01-99:59:59（最小增量1s）； - 快进速度范围： 0.10-60.00(ml/h)(2ml注射器)； 0.10-90.00(ml/h)(3ml注射器)； 0.10-150.0(ml/h)(5ml注射器)； 0.10-300.0(ml/h)(10ml注射器)； 0.10-600.0(ml/h)(20ml注射器)； 0.10-900.0(ml/h)(30ml注射器)； 0.10-2000 (ml/h)(50/60ml注射器)； - 快进预置量： (0.10～2.00)ml(2ml注射器) （最小增量0.01ml）； (0.10～3.00)ml(3ml注射器) （最小增量0.01ml）； (0.10～5.00)ml(5ml注射器) （最小增量0.01ml）； (0.10～10.00)ml(10ml注射器) （最小增量0.01ml）； (0.10～20.00)ml(20ml注射器) （最小增量0.01ml）； (0.10～30.00)ml(30ml注射器) （最小增量0.01ml）； (0.10～50.00)ml(50ml/60ml注射器) （最小增量0.01ml） - Anti-Bolus：支持Anti-Bolus功能；丸剂量≤0.2ml； - KVO速度：0.10～5.00ml/h（最小增量0.01ml/h）； - 输注精度：输注精度≤±2%；械精度≤±0.5%； - 阻塞级别：150～975mmHg，12级可选择； - 适用的注射器：符合国家标准的各种品牌注射器均可适用，注射器规格为2、3、5、10、20、30和50/60ml的注射器； - 输注模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、梯度模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式； - 药物库：可存储至少5000种药物； - 报警信息：输注即将完成；输注完成；输注完成进入KVO；注射器即将排空；注射器排空；输注阻塞；电池电量低；电池耗尽，即将关机；无电池；无外部电源；KVO完成；遗忘操作；级联失效；待机结束；压杆异常；推头异常；阻塞预警；管路脱落；推头位移异常； - 联网功能：注射泵信息联网，可通过有线或无线的方式连接静脉输注中央站； - 主要安全标准： GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求； GB9706.27-2005医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求； YY0709-2009医用电气设备第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南； YY0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 输注工作站主机（中央控制台）; 1; 台. 2; 注射泵; 6; 台. 3; 输液泵; 2; 台. 4; 说明书; 1; 本. 5; 电源线; 1; 根. 6; 操作卡; 1; 份. |
| --- | --- |