营养泵设备用户需求

（拟采购数量14台，单价1万元/台，总价14万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 营养泵（拟采购数量14台，单价1万元/台，总价14万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - 电源：连续使用时间：不小于22小时；电池充电时间：关机充电条件下，≤4小时； - 喂养模式：连续模式、间歇模式 - 输注流速范围：1～1200 ml/h； - 输注流速步进：1 ml/h； - 预置量设定范围：0.10 - 9999ml（最小增量1ml）； - 单次预置量设定范围：1～9999 ml（最小增量1ml）； - 喂养量显示范围：0～9999 ml； - 累积量显示范围：0～99999 ml； - 喂养精度：不大于±5%（经过校准后）； - 快进速度：1～1200 ml/h（最小增量1 ml/h）； - 快进预置量：1～9999 ml（最小增量1 ml）； - 排气速度：2000 ml/h； - 冲洗速度：1～1200 ml/h（最小增量1 ml/h）； - 冲洗预置量：1～9999 ml（最小增量1 ml）； - 反抽速度：1～1200 ml/h（最小增量1 ml/h）； - KTO（Keep Tube Open）速度：1～30 ml/h（最小增量1 ml/h）；KTO速度不高于当前喂养速度； - 加温范围：32～50℃或90～122℉； - 温度控制精度：±3℃； - 报警：遗忘操作、泵门打开、喂养完成、喂养异常、加温器超温、加温器欠温、加温器未安装、无电池、无外部电源、电池电量低、电池耗尽，即将关机、待机结束、营养液泄漏、充电故障； - 联网功能：有线或无线连接输注中央站； - 工作条件：环境温度：5℃-40℃ 相对湿度：15%-95%，非冷凝；大气压力：57.0kPa-106.0kPa； - 储运条件：环境温度：-20℃-+55℃ 相对湿度：10%-95%，非冷凝；大气压力：22.0kPa-107.4kPa； - 分类： I类，内部电源供电设备；CF型应用部分；IP34；非灭菌设备；非AP/APG型设备；连续运行； - 使用期限：10年 - 主要安全标准： GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求； GB9706.27-2005医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求； YY0709-2009医用电气设备第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南； YY0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验； - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 营养泵主机; 1; 台. 2; 电源线; 1; 根. 3; 说明书; 1; 份. 4; 操作卡; 1; 份. 5; 加温器; 1; 个. |
| --- | --- |