急救转运呼吸机设备用户需求

（拟采购数量1台，单价20万元/台，总价20万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 急救转运呼吸机（拟采购数量1台，单价20万元/台，总价20万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）基本特征 1.1适用于为成人、儿童提供正压通气辅助及呼吸支持。 1.2▲可支持双管路通气，保证通气更精准。（提供产品说明书关键信息页扫描件或实机演示图片证明） 1.3▲电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。 1.4▲本机具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。（提供产品说明书关键信息页扫描件或彩页证明） 1.5呼吸机整机重量≤6.5kg。 1.6内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，可选双电池，工作时长≥600分钟。 1.7▲本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。 1.8▲内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） （二）通气模式和功能 2.1标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV。 2.2▲可选高级模式：压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式。 2.3▲标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T。（提供产品第三方检验报告证明） 2.4具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。 2.5可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 2.6具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 2.7▲可选低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 2.8▲可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） 2.9可选肺泡通气量计算工具。 2.10可选能量代谢计算工具。 2.11可选牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能。 （三）设置参数 3.1 潮气量：20ml-4000ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3▲吸气时间：0.10 s～12.0 s 3.4 呼末正压：0-50cmH2O 3.5 压力支持：0-65cmH2O 3.6 吸气压力：1-65 cmH2O 3.7 呼气触发灵敏度：Auto，1-85% 3.8 分钟通气量：25-350% 3.9 触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5L/min～20 L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O 3.10氧浓度：21-100% （四）监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 4.2 ▲具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。（提供产品说明书关键信息页扫描件证明） 4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min。 4.4 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.5 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。 4.6 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.7 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 （五）其他功能 5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。 5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘。 5.3能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 成人一次性呼吸管路; 1; 套. 一次性细菌过滤器; 2; 个. 近端一次性流量传感器; 5; 个. 模拟测试肺; 1; 个. 成人人工鼻; 1; 个. 一次性成人面罩; 1; 个. 硅胶头带; 1; 个. 智能电池; 1; 块. 氧气接头; 1; 个. 氧气气源输入管（国标）; 1; 根. 蜗杆传动软管夹; 1; 个. 国标氧气插头; 1; 个. 国标电源线; 1; 根. 中文使用说明书; 1; 份. 中文快速操作指南; 1; 份. 仪器验收单; 1; 份. 保修卡; 1; 份. |
| --- | --- |