高流量加温加湿仪设备用户需求（拟采购数量2台，单价4.2万元/台，总价8.4万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 高流量加温加湿仪（拟采购数量2台，单价4.2万元/台，总价8.4万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - 自动精确控氧：一体化自动控氧，无需外接浮标氧流量计。 - ★流量输出范围：2～80 L/min。 - 氧浓度输出范围21%～100%，调节精度1%。 - 温度输出范围31℃～37℃，温度调节七个档位，调节精度1℃。 - 超声实时氧浓度监测，无需氧电池消耗。 - ★内置定制化PID控制算法，对温度/流量/氧浓度等关键参数进行精细化控制。 - 湿度输出范围：33mg/L～44mg/L。 - 具备高流量模式2L/min～80L/min，低流量模式(儿童模式）2L/min～25L/min。 - 流量范围在2L/min～25L/min时，设置步长为1L/min；流量范围在25L/min～80L/min时，设置步长为5L/min。 - 4.3英寸彩色屏幕，可设置气体流量、氧浓度、温度、治疗时间、机器保养时间、干燥时间等参数。 - ★低噪静音优化：运行稳态噪声低于50 dB。 - ★告警和提示功能：管路温度过高告警、管路未连接告警、湿化罐缺水告警、气路堵塞告警、气路漏气告警、温度达不到预设值告警、流量达不到预设值告警、氧浓度达不到预设值告警、氧气未关闭告警、工作中断电告警、内部故障告警、环境温度偏低/高提示、机器保养时间到提示、预设治疗时间完成提示、预设干燥时间完成提示、开始管路干燥提示等。 - ★管路干燥功能：治疗结束后可对呼吸管路进行热风干燥和清洁。 - ★显示和声音双重报警，一键报警消音。 - 自动加水湿化罐。 - ★加温呼吸管路：专利双层加温呼吸管路，防止冷凝水产生。内置加热丝位于内管和外管的夹层中间。内管内壁光滑，外管隔热良好。 - 患者界面：可选配大、中、小各尺寸硅胶鼻塞导管，也可选配气切患者界面。 - ★主机免消毒设计：呼吸管路转接头采用完全独立的气路设计，主机气路免消毒。 - ★特制高效进气口过滤片：主机进气口采用可更换过滤片，过滤效率99%。 - ★主机整合血氧饱和度和脉率监测功能： 血氧饱和度监测：测量范围70%～100%，分辨率1%，误差±3%以内。 脉率监测：测量范围25bpm～245bpm，分辨率1bpm，误差±2bpm以内。 - 配备专用移动台车。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 加温呼吸管路; 3; 套. 2; 移动台车; 1; 台. |
| --- | --- |