心肺复苏机设备用户需求

（拟采购数量1台，单价25万元/台，总价25万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 心肺复苏机（拟采购数量1台，单价25万元/台，总价25万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、符合《2020AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 2、按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。 3、驱动方式：电动电控。 4、▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。 5、按压频率：大于 100 次／分钟，实际按压频率与设置值误差≤±2 次/分钟。 6、▲按压深度在0-6cm范围内可调，至少具有3.6cm、4.6cm、5.6cm三种按压深度可调，误差为±0.2cm。 7、按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无任何负重。 8、按压通气模式：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。 9、通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 10、具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。 11、▲工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。 12、气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。 13、工作环境：存储温度-40℃～+70℃，工作温度-15℃～+60℃，相对湿度≧98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。 14、▲工作时间：采用双电池供电系统，新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥120分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。 15、设备工作过程中可不停机更换备用电池。保证设备处于不中断状态持续工作。 16、双电池最大充电时间≤150 分钟。 17、适用胸廓范围：最大胸宽47±2.5cm，胸骨高度范围13.3cm-30.3cm，误差±1cm，使用不受患者体重限制。 18、▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。 19、重量轻：整机重量≤7kg（包含两个电池）；主机重量≤4.9kg（不含电池及背板）。 20、体积小：长×宽×高：≦55×38×12（厘米）。扁长方形。便于携带、救护车固定摆放及院内固定摆放。 21、双电池负载情况下运行时间≥120分钟，双电池空载运行时间≥300分钟。具有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。 22、具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。 23、设备内部故障报警功能。设备故障时给予报警提示，以便及时维修。 24、▲通气喇叭报警功能。通气时间到达前具有声、光提示，按压次数倒数5次开始声光提示5次；需要辅助通气时，有喇叭声提示救护人员通气及准确掌握通气时间。 25、紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。 26、按压头自动归位：当主机发生错误，按压头可自动归位，防止病人受到伤害。 27、电气安全要求：符合 GB 9706.1—2007 标准要求。 28、电磁兼容性：符合 YY0505—2012 标准要求。 29、环境试验要求：符合 GB/T14710—2009 标准要求。 30、▲防尘防水等级：主机防尘防水等级≥IP43；电池防尘防水等级≥IP44。 31、防电击类型程度：Ⅱ类BF型。 32、设备操控面板界面采用按键式的操控面板，非液晶显示，可避免在户外强光照射下出现盲视，影响参数设定。 33、设备采用双杆固定结构，双杆具有胸部厚度测量标尺标示，标示范围15-26cm，误差±1cm，可指示患者实际胸厚。 34、无绑带式等其他耗材，不会增加救治的使用成本。 35、具有腕部固定带，能将病人的手臂固定于按压主机两侧的支撑腿上，能加强病人与按压主机的固定，方便病人转运。 36、主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 胸腔按压机主机; 1; 套. 2; 背板（含气道开放垫）; 1; 件. 3; 可充电锂电池; 2; 块. 4; 电源适配器; 1; 套. 5; 便携背包; 1; 个. |
| --- | --- |