308nm紫外线光疗仪设备用户需求

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 308nm紫外线光疗仪 | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、集成式LED光源(半导体固态光源)；零耗材； 2、光源的使用寿命≥5000小时； 3、采用高度集成的直接贴片COB封装，高纯度基板及特殊的分子架构，提升光源效率；采用领先的薄膜倒装技术和优良的导热基板设计，确保散热效率； 4、治疗手柄包含了6种出光头，可连接测定出光头或治疗出光头，滑动即可更换； 单位cm：1.5x1.5/3x3/3x4/6.2x4/直径2cm圆形/直径3cm圆形 5、专用MED测定贴片，照射定位和数据记录同时完成； 6、触摸屏尺寸≥12.1寸； 7、20平方厘米＜手柄最大照射面积＜25平方厘米，既保证操作便捷性，又保证手柄轻便便携性，满足腋窝等特殊部位的光疗； 8、冷却系统：超静音水冷循环设计； 9、峰值波长（nm）：308±2； 10、手柄输出接口：治疗出光头+MED测定出光头； 11、辐照剂量（mJ/cm2）:50-5000； 12、辐照强度（mw/cm2）：50。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 护目镜; 2; 副. |
| --- | --- |