动态血压监测仪处理器设备用户需求

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 动态血压监测仪 | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 动态血压记录器一台 - 动态血压监测仪，获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。 - 支持长达24小时以上的长时间记录。 - 多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。 - 测量方法：逐步释压震荡测量法。 - 加压释压方式：自动加压、自动排气。 - 支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。 - 支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。 - 支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。 - 袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。 - 高精度血压测量。5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)。误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。 - 精确的心率测量功能。40次/分~200次/分，误差不大于±5%。 - 支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。 - 彩色液晶屏显示。可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。 - 电源2节5号电池。 - 储存介质。非易失性闪光存储器。 - 具备实时时钟功能，能够显示当前时间。 - 能够根据患者体位状态以及运动强度测定动态血压,但不含体位\运动状态信息显示。 - 可测量房颤病人的血压数值。 - 采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。 - 血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。 2. 动态血压分析系统软件 - 24小时动态血压数据编辑及统计功能，数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析显示； - 可以提供同一病人多次测量，出具不同时期的血压对比分析报告； - 能记录分析病人的运动状态（提供证明材料）； - 能记录分析病人的体位状态（提供证明材料）； - 提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等； - 提供业界领先的拟合线数据报告； - 动态血压数据可读入动态心电报告中，形成动态血压及动态心电二合一数据报告； - 自动重测功能； - 动态血压监护仪自动零位置调整功能； - 可监测房颤病人血压数据； - 血压，心率数据图表显示及打印输出功能，支持彩色打印； - 可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析；可以兼容科室现有动态心电、动态血压分析系统； - 病例数据双层保护，即使误删软件，病例数据亦不会丢失； - Win7，Win10操作平台，功能强大，操作简洁方便； - 采用震荡法进行血压测量； - 无需手工干预，自动进行24小时的血压测量； - 采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠； - 体积小巧，外形美观，便于患者携带； - 开关按钮同时具备更节电更人性化的休眠功能，可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态； - 可以通过血压记录盒上的按钮进行单独的测量； - 直接在监护仪的LCD（液晶显示屏）上显示测量结果； - 可以储存大量病例数据，可随时回放病例数据； - 支持晨峰血压功能； - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 动态血压记录器; 5; 个. 2; 动态血压记录器袖带; 5; 条. 3; 设备包; 5; 条. 4; 合格证; 5; 本. 5; 说明书; 1; 个. |
| --- | --- |