无创呼吸机设备用户需求

（拟采购数量3台，单价12万元/台，总价36万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 无创呼吸机（拟采购数量3台，单价12万元/台，总价36万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）、基本要求 1.适用范围：适用于成人、儿童的无创通气； 2.具有内置空氧混合功能，氧浓度：21-100%可调（调节精度1%）； 3.▲内置锂电池，单块电池使用时间通气状态下≥6小时，可同时放置两块电池，两块电池使用时间≥12小时； 4.▲采用≤10.4英寸彩色触摸显示屏，机身小巧，方便置于病床之间，不占空间，屏幕分辨率≥1024*768； 5.主机与屏幕一体化设计，非分体组装式，安装使用简单方便； 6.▲主机重量≤5.3kg（包含电池）,方便转运及移动； 7.▲机器配备超声氧传感器，非化学氧传感器，监测氧浓度精准、无损耗，机器使用寿命年限内无需更换氧传感器，节省科室人工成本和经济成本； 8.▲具备高压氧接口、低流量氧气接口，适用各种中心供氧、氧气瓶和流量氧气源，方便各种氧源环境下使用； （二）、呼吸模式及功能 1、通气模式：S/T 自主/控制通气模式和CPAP持续气道正压通气模式； 2、▲CPAP模式下可同时设置I-Flex吸气增强功能和E-Flex呼气压力释放功能，I-Flex和E-Flex分别可设置1-5档可调，增加人机同步性； 3、▲HFNC高流量氧疗模式下可设置sPEEP呼气末正压支持，sPEEP设置范围1-8cmH2O，给病人进行高流量氧疗时帮助患者打开肺泡，提高氧合效果； 4、具有患者通气数据趋势记录功能； 5、▲可配主流呼末二氧化碳模块，且主流 CO2 模块无需手动校准，系统会发送海拔高度给主流 CO2 模块进行校准补偿； 6、▲机身自带雾化接口，可在主机上直接设置、完成雾化治疗，非外接雾化器； 7、支持压力-时间，流速-时间，容量-时间，呼末二氧化碳ETCO2-时间四个波形同屏显示，呼吸波形自主吸气与机控吸气用不同颜色显示，方便分析患者通气状态，呼吸波形可冻结分析； 8、▲具有肺泡通气显示，屏幕上可显示肺泡通气状态； 9、▲具有动态肺触发提示功能，以不同颜色的肺视图区分自主吸气与控制吸气，并通过S或者T提示自主吸气与机控吸气，方便医护人员直观的判断患者触发状态； （三）、设置参数要求 1、呼吸频率：1-60次/min； 2、IPAP压力：5-30cmH2O； 3、EPAP压力：5-20cmH2O； 4、持续气道压力CPAP：5-20cmH2O； 5、▲可同时设置最大吸气时间Max Ti和最小吸气时间Min Ti，而非仅能设定固定的吸气时间Ti，患者吸气时间不足时机器自动送气到Min Ti，保证最低通气量，患者吸气时间过长或漏气状态送气超过Max Ti时，机器自动停止送气，防止通气过度，以增加人机同步性； 6、Max Ti最大吸气时间：0.2-4s； 7、Min Ti最小吸气时间：0.2-4s； 8、▲氧浓度：21%-100%； 9、吸气触发灵敏度：关闭，AUTO，1-3 档（1档：2.5 L/min；2档：4 L/min；3档：7L/min）； 10、呼气触发灵敏度：关闭，AUTO，1-3 档（1档：50%；2档：35%；3档：15%）； 11、延时升压时间：0-60min； 12、漏气补偿：≥120 升/分钟； 13、HFNC高流量氧疗吸气流量：2-80L/min，调节步长1L/min，具有氧疗实时计时功能（计时单位：秒）； 14、▲HFNC sPEEP：关闭，1-8cmH2O； 15、可设置吸呼比I:E：4:1～1:10，调节步长0.1； 16、窒息报警设置：5-60s； 17、▲吸气增强（I-flex）：OFF、1～5 档； 18、呼气压力释放（E-flex）：OFF、1～5 档； 19、最大流量：≤200L/min； （四）、监测参数 1、潮气量：20～3000mL； 2、分钟通气量：0～99L/min； 3、峰值压力：0～60 cmH2O； 4、总呼吸频率：1～90bpm； 5、自主呼吸频率：1～90bpm； 6、机控呼吸频率：1～90bpm； 7、氧浓度：21～100 %； 8、呼末正压：0～25 cmH2O； 9、呼末二氧化碳浓度：0～150mmHg； 10、病人触发百分比：0-100%； （五）、报警要求 1、智能化分级报警、声光报警、文字提示报警； 2、气道压力：过高(5-50cmH2O)/过低(0-40cmH2O)报警； 3、每分钟通气量：过低报警(0-99 L/min)； 4、呼吸频率：过高(20-90bpm)/过低(1-85bpm)报警； 5、潮气量：过高（200～3000ml)/过低报警(0-1500ml)； 6、呼末二氧化碳：过高(15～150mmHg )/过低报警(0～145mmHg)； 7、脉率：过高/过低报警； 8、漏气量报警：过高（20-100L/min）/过低（5-50L/min）报警； 9、报警音量10-100%可调； 10、▲具有报警范围自动设置功能，报警界面点击自动选项，呼吸机将根据当前监测数值自动设置报警范围，上限均变为当前对应监测值的 120%，下限均变为当前对应监测值的 80%，一键设置报警范围，减少医护人员工作量，同时减少误报警； （六）、其他功能 1、整机噪声水平：HFNC 模式下，流速 10L/min, 其噪声≤40db(A)； 2、▲无需设置选择任何的面罩类型和呼气端口类型，且机器上无该选项，机器可自动适配各种品牌各种漏气类型面罩，使用简单方便； 3、▲具有处方设置功能，可设置5 种以上通气处方，方便对不同疾病类型患者快速上机； 4、历史数据：趋势图（包含参数：气道峰压，呼气末正压，分钟通气量，潮气量，漏气量，总呼吸频率，自主呼吸频率，氧浓度，呼末二氧化碳）回顾时间长度有10min，20min，30min，1h，2.5h，5h几种范围可选； 5、操作日志：可回顾事件日志，可查询起始通气时的设置参数以及报警当前的监测值（如通气模式，呼出潮气量，分钟通气量，漏气率，峰值压力，PEEP，总呼吸频率，氧浓度）； 6、支持有线/无线接入病人中央监护系统。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 显示器; 1; 台. 3; 湿化器; 套. 4; 湿化罐; 套. 5; 管路; 套. 6; 模拟肺; 1; 套. |
| --- | --- |