有创呼吸机设备用户需求

（拟采购数量6台，单价35万元/台，总价210万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 有创呼吸机（拟采购数量6台，单价35万元/台，总价210万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）、基本要求 1.1气动电控呼吸机，具有可视化实时气源压力电子显示，可选配备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。 1.2通过NMPA认证，适用于从新生儿到成人。 1.3吸气阀，呼气阀免工具可拆卸和安装，可134℃高温高压消毒，以保障安全消毒，避免病人的交叉感染。 1.4呼气阀自带金属膜片可自动加热，避免呼出端产生冷凝水影响传感器精 度，保证潮气量精准。呼出端无需积水杯。 ▲1.5 ≥12英寸彩色全触摸显示屏，显示器可以左右360°调整角度，以便于设置与观察相关参数。 1.6 标配可同屏显示≥3道波形和2个呼吸环图，选配EtCO2或SpO2、食道压/胃压监测情况下，最多可同屏显示≥5道波形和2个呼吸环图，波形图和环图可根据需要灵活切换。同时在主界面波形区域可设置波形刷新速度、波形风格、5分钟短趋势图，方便临床观察分析参数。 1.7内置锂电池，使用时间不少于90分钟、同时可以多选配一块电池，使用时间不少于180分钟。 1.8具有单位理想体重自动关联潮气量功能，可根据患者身高在设置界面自动显示理想体重及潮气量参数。 1.9用户界面实时显示空气和氧气气源压力，便于及时快速了解气源状况。 1.10具备系统自检及管路测试两项自检，进行图形化指引自检操作，方便操作。可以对呼吸机管路、传感器、阀体、泄漏、管路顺应性、阻力等参数进行检测，保证机器精度。 （二）、通气模式 ▲2.1 有创通气模式：具备容量控制通气模式（VCV）、压力控制通气模式（PCV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、同步间歇指令通气SIMV（V）+PS、SIMV（P）+PS、双水平气道正压通气模式(DualPAP）、压力支持通气(PSV）、持续气道正压通气(CPAP)模式、智能容量支持通气模式（VSV），可选配SIMV（PRVC）+PS、气道压力释放通气（APRV）、心肺复苏通气（CPRV）、自适应支持通气（TMV）。 ▲2.2 可选配AA-Cycle技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度自动调节至最佳值，提高人机同步。 2.3无创通气模式： 压力控制通气模式（PCV）、同步间歇指令通气SIMV(P)+PS、持续气道正压通气(CPAP)、压力支持通气(PSV）、双水平气道正压通气模式(DualPAP），可选配气道压力释放通气（APRV）、压力支持通气-自主/时控通气（PSV-S/T）、经鼻持续气道正压通气(nCPAP-single)、nCPAP-Dual等无创通气模式。 2.4具有高流量氧疗功能，可设置氧疗流速、氧浓度、CPAP,且具备氧疗计时功能。 ▲2.5标配双管高流量氧疗功能和菜单，可设置压力限定。对清醒肺不张的患者有治疗作用，对COPD患者可减少触发做功，促进残气量的排出。 2.6 双水平气道正压通气模式下：以两种水平的压力（高压相和低压相）进行正压通气，允许并鼓励病人全程自主呼吸，在高压相和低压相都可分别设置PS（压力支持）。 2.7 叹息功能：根据病人情况不同，可对间隔时间、叹息次数等相关参数进行设置，满足临床使用需求。 2.8备份通气：窒息时间可根据病人不同进行选择，范围值：5S-60S。 2.9具备ATC自动插管补偿功能，可以选择不同孔径的气管插管进行补偿，可设置补偿百分比，进行精确补偿保证插管末端压力与呼吸机设置压力保持一致。 2.10可选配食道压监测，具有跨肺压和跨膈压，指导ARDS重症病人治疗。 2.11具备SI肺牵张指数监测。以指数方式显示肺过度膨胀或塌陷状况， 指导临床PEEP滴定。 2.12 配置肺复张功能，提供控制性肺膨胀法(SI)进行肺复张。 2.13具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。 2.14可实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数 C20/C 以提示肺损伤风险。 2.15容量模式流速波形设置可调：方波、100%、50%、25%比例递减波。 （三）、设置参数 ▲3.1 潮气量：20ml -4000ml 3.2 呼吸频率：1-100bpm 3.3 呼气末正压（PEEP）：0-50cmH2O 3.4 氧浓度：21%-100%，连续可调 3.5 吸气时间：0.2-10.0s 3.6 吸呼比：4:1-1:10 3.7 屏气百分比：OFF、5%-60% 3.8 压力触发：OFF,-20cmH2O～-0.5 cmH2O 3.9 流速触发：OFF,0.2～20 L/min 3.10 压力支持：0～100 cmH2O 3.11 吸气压力：1～100 cmH2O 3.12 呼气触发灵敏度：Auto，1-85% 3.13双水平气道正压通气模式下（高压水平）：1～100 cmH2O 3.14双水平气道正压通气模式下（高压水平压力支持）：0 ～ 100 cmH2O 3.15双水平气道正压通气模式下（低压水平）：0～50 cmH2O 3.16双水平气道正压通气模式下（低压水平压力支持）：0 ～ 100 cmH2O ▲3.17氧疗流速：成人/小儿2～60L/min （四）、监测功能 4.1实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间、可选配CO2、SPO2波形监测。 4.2呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环，可选配容积-CO2环。 4.3压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、呼吸功、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量、分钟通气量、分钟吸气量、自主分钟通气量、理想体重潮气量等参数。 4.4时间参数：吸气时间、吸呼比、总呼吸频率、机械呼吸频率、自主呼吸频率、时间常数。 4.5可选配主流或旁流二氧化碳监测，同时显示二氧化碳波形图及环形图。 4.6具有动态肺功能，图形化显示病人肺部通气状态，实时反映病人肺顺应性、气道阻力自主呼吸频率等指标参数，帮助临床医生快速评估患者肺部情况。 4.7可选配SPO2监测模块，实时显示SPO2波形及数值以及实时监测ROX、SPO2及灌溉指数，指导临床医生调整参数。 4.8具备多种脱机参数监测显示：包括P0.1、NIF、浅快呼吸指数、呼吸功、自主触发次数等参数监测。 4.9具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值。低流速P-V工具，最低设置流速2L/min。 4.10可实时监测驱动压数值，指导临床合理设置PEEP及减少患者发生肺损伤的风险 4.11具备参数柱状图分析功能。 4.12具备历史波形回顾功能，能记录和回顾压力波形，流速，容量波形，采样原始频率为1kHz。 （五）、报警 5.1具备三级声光报警功能，360度报警灯无死角显示。 5.2发生报警时，可快速在通气界面主监测参数区对主要报警参数范围值进行设置，无需进入二级菜单方便临床医生操作。 5.3 分钟通气量：高：0.2～100 L，OFF ；低：OFF，0.1～50 L 5.4 气道压力：高：10-105 cmH2O 5.5 呼吸频率：高：1-160bpm；OFF低：OFF，1-159 bpm 5.6 窒息报警：5-60s 5.7 电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间为5 min。 5.8 报警静音计时：≤120 s。 5.9其他：管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、管路阻塞、 系统断电、空气气源压力低等报警。 5.10在通气主界面可快速查看报警日志，可显示≥10条报警信息。 （六）、其他功能 6.1 雾化系统：具备同步气动雾化功能。 ▲6.2 具有USB数据接口，可导出截屏图片（≥200张）到U盘，方便进行病例分析使用。 6.3 具备HDMI高清视频教学功能，可将呼吸机屏幕实时投放到高清显示器和投影仪上进行教学使用。 6.4 吸气保持、呼气保持、手动通气、波形冻结、截屏、锁屏等功能。 6.5 智能吸痰功能，可调节吸入氧浓度（21%-100%），具备进度条及操作提示。 6.6具有自主呼吸触发统计功能，可观察患者在过去一分钟和一小时内患者自主呼吸触发次数，帮助医生评估患者触发做功情况。 ▲6.7具有168小时趋势图回顾功能及事件记录功能，可进行报警、设置、功能事件类型进行记录，记录条数≥20000条。 6.8 可选配录屏功能，实时记录当前通气界面，可用于病例展示、科研数据收集以及教学使用。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 显示器; 1; 台. 3; 湿化器; 1; 套. 4; 湿化罐; 1; 套. 5; 管路; 1; 套. 6; 模拟肺; 1; 套. |
| --- | --- |