心肺复苏机设备用户需求

（拟采购数量1台，单价20万元/台，总价20万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 心肺复苏机（拟采购数量1台，单价20万元/台，总价20万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有硬质支撑。 2.机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，无有弹性软质材料，确保有效的按压压力及按压深度。功能操作界面在设备上方，便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便。 3.工作状态：最大工作倾斜度≧66°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。 4.主机具有数据显示屏，≧3.5英寸，至少可显示胸外按压分数（CCF）实时数据及趋势图、3种按压压力（患者承受最大按压力、按压回弹压力、峰峰值压力）实时数据及趋势图、按压模式、按压深度、按压频率、按压时间等关键参数指标。 5.设备具有检查按压头与胸腔压力检查的能力。 6.患者胸腔按压启动时，回弹压力可自动调节为小于1公斤。 7.除颤状态下，按暂停键，按压头自动调节使得患者胸腔所承受的压力值为0，除颤完成后，再次按暂停键，恢复按压，期间不间断CCF时间记录。 8.单块电池续航运行时间≧115分钟，充电时间≤90分钟。 9.设备支持连接无线基站，通过5G通信方式实时传输监测数据和报警数据。 10.设备能自动生成输出心肺复苏功能及实时效果监测分析报告，抢救结束后即可统计CCF、按压最大输出压力（峰值压力）趋势曲线图、胸腔回弹压力（谷值压力）趋势曲线图、峰峰值压力趋势曲线图、压力-深度曲线图、按压总时间、心肺复苏总时间、按压总次数、最长按压中断时间、按压中断总时间、中断总次数（>10秒）、按压频率、按压深度等相关抢救数据。 11.最低工作温度≤-20℃，最高工作温度≥50℃。 12.设备具备查看电池使用寿命功能。 13.整机重量（含1个动力电池）≦6.5kg。 14.主机可快速上下升降，可根据患者体形差异和操作环境的不同，快速将按压头与患者胸部定位，主机重心可调节，按压稳定。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 胸腔按压机主机; 1; 套. 2; 背板（含气道开放垫）; 1; 件. 3; 可充电锂电池; 1; 块. 4; 电源适配器; 1; 套. 5; 便携背包; 1; 个. 6; 负压吸盘; 1; 个. |
| --- | --- |