高流量氧疗仪设备用户需求

（拟采购数量4台，单价6万元/台，总价24万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 高流量氧疗仪（拟采购数量4台，单价6万元/台，总价24万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.适用范围： A. 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。 B. 需实行气道保护策略患者 (包括气管切开患者)。 2.模式： A. 成人模式。 B. 儿童模式。 3.病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配。 B.人工气道连接管。 C.面罩连接管。 D.儿童模式：儿童专用鼻塞，需要提供3级以上医院中标通知或使用证明。 4．病人界面连接管具有（专利技术的）透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水, 需要提供证明文件。 ▲5.提供与主机配套使用的同一品牌耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。 6. 主机具有气体过滤功能，过滤性能（细菌过滤效率≥99.99%，病毒过滤效率≥99.9%），需要提供证明文件。 7. 主机内置高温消毒功能：消毒管路，加热至≥85℃，并持续至少30分钟，需要提供证明文件。主机有实时消毒状态监测和显示。主机有消毒次数指示。 8. 流量设置范围：2 - 50升/分。 9. 流量调节方式，精准调节：每次调节1升/分，快速调节：每次调节5升/分。 10. 具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围21-100%。 11. 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。 12. 气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。 在34℃目标温度时>10mg/L。 在37℃目标温度时>33mg/L。 13. 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。 ▲14. 提供同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐，需要提供证明文件。 15. 同一品牌管路预置具有管壁加热、保温技术，同时具有加热和监测功能。 ▲16. 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。 17. 主机具有报警功能： 呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。 18. 报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。 ▲19. 提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。 20. 连接氧气的高压氧管带有导电性能，以防止氧气接头连接时火花产生的风险，并提供证明文件。 21. 可选配带氧气瓶支架和 UPS 的可移动支架。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 呼吸湿化治疗仪（主机）; 1; 台. 呼吸湿化治疗仪-支架; 1; 个. 呼吸湿化治疗仪-托盘; 1; 个. 塑料篓（储物框）; 1; 个. 加热呼吸管路（带湿化罐）; 1; 套. 鼻塞导管; 1; 个. 气切界面; 1; 个. 流量计胶管组件（50升）; 1; 套. 氧气接头; 1; 个. 空气过滤片; 1; 片. 使用说明书及维修手册; 1; 份. |
| --- | --- |