多功能监护仪设备用户需求

（拟采购数量14台，单价9万元/台，总价126万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 多功能监护仪（拟采购数量14台，单价9万元/台，总价126万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册，具备CE认证； 2.产品设计使用年限≥10年； 3.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； 4.≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素； 5.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作； 6.▲多参数监测模块支持升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作；（提供产品彩页证明） 7.转运监测模块屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时； 8.可充电锂电池，持续供电≥4小时； 9.软键盘可支持中文手写、英文、拼音3种输入法； 10.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备； 11.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式； 12.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，支持升级2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度等参数监测； 13.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 14.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注； 15.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警； 16.支持升级Glasgow12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告； 17.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人； 18.▲具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV——+2.5mV；（提供产品检验报告或产品说明书证明） 19.心率测量范围、精度及分辨率： a）范围：成人为15bpm～300bpm；小儿/新生儿为15bpm～350bpm； b）精度：±1bpm或±1%； c）分辨率：1bpm 20.▲具有强大的心电抗干扰能力，支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品检验报告或产品说明书证明） 21.▲支持共模抑制能力＞106dB；（提供产品检验报告或产品说明书证明） 22.▲具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性；（提供产品检验报告或产品说明书证明） 23.支持升级Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）； 24.▲血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供产品检验报告或产品说明书证明） 25.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7； 26.无创血压适用于成人，小儿和新生儿； 27.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； 28.NIBP测量范围： 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg； 29.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测； 30.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50—370mmHg； 31.支持升级每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率：1% ； 32.▲支持升级收缩压力变异SPV实时显示；（提供产品检验报告或产品说明书证明） 33.支持升级肺动脉楔压PAWP； 34.支持升级主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险； 35.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示、呼吸频率awRR、MAC值，适用于成人至新生儿全年龄段病人； a）旁流采样率：≤50ml/min，采样流速控制精度：±10ml/min； b）旁流每8小时自动校零； c）支持主流AG监测，主流出厂后无需校准； 36.支持升级麻醉气体顺磁氧模块监测； 37.支持升级ICG模块，进行血流动力学参数监测，可无创监测患者连续心排量； 38.支持升级有创心输出量C.O监测模块，采用金标准热稀释法测量； 39.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数； 40.支持升级Sedline麻醉深度模块测量，或Sedline单机，可显示PSI患者状态指数和四通道EEG脑电信息； 41.支持升级NMT肌松模块监测，提供TOF模式、PTC模式、ST模式、DBS模式； 42.▲本机支持升级新生儿窒息唤醒功能，而非单机；（提供医疗器械注册证证明） 43.▲本机支持升级氧浓度监测功能，而非单机；（提供医疗器械注册证证明） 44.支持升级RM呼吸力学模块监测，提供≥19项呼吸力学参数参数指标； 45.▲本机支持升级SpHb总血红蛋白浓度监测，而非单机；（提供医疗器械注册证证明） 46.▲本机支持升级SpMet高铁血红蛋白饱和度监测，而非单机；（提供医疗器械注册证证明） 47.▲本机支持升级SpCO碳氧血红蛋白饱和度监测，而非单机；（提供医疗器械注册证证明） 48.支持升级O3区域组织氧饱和模块监测，提供rSO2数值； 49.支持升级设备集成功能模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵、麻醉机产品相连，实现呼吸机、输注泵、麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算； 50.支持升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能（EWS））、起搏分析（Pace view）、房颤概览等软件功能； 51.支持升级麻醉平衡指引显示，能显示麻醉状态下的信息，包括术前诱导界面、术中维持界面、术后复苏界面，能反映病人生理体征参数的动态趋势； 52.支持升级输注视图功能，能显示输注视图信息，包括本监护仪的生命体征参数的动态趋势、输注设备的用药种类以及流速的变化； 53.支持升级CPR抢救模式，能显示开始抢救、结束抢救和抢救过程的时间信息和文本信息，并能快速录入抢救过程中所使用药物的名称和剂量、列出抢救过程中的操作步骤事件； 54.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 插件模块; 1; 个. 电极片; 1; 包. 心电导联线; 1; 根. 血压导管; 1; 根. 血压袖套; 1; 个. 血氧探头; 1; 个. 中文说明书; 1; 本. 中文快速操作指南; 1; 份. 电源线; 1; 根. 合格证; 1; 份. 保修卡; 1; 份. 仪器验收单; 1; 份. 客服标贴; 1; 张. 双有创血压模块; 1; 个. 呼末二氧化碳模块; 1; 个. PICCO模块; 1; 个. |
| --- | --- |