B超设备用户需求

（拟采购数量1台，单价30万元/台，总价30万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| B超（拟采购数量1台，单价30万元/台，总价30万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、设备用途说明： 1.1主要用于腹部、妇产科，心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、ICU、麻醉等超声诊断和科研工作。 2、主要技术规格及系统概述： 2.1高档B超包括： 2.2.彩色监视器：≥15.6英寸高分辨率彩色液晶显示器 2.3.≥12英寸高灵敏度防眩光触摸屏，触摸屏外具备8个物理触摸按键。 2.4.主机重量（含电池）：≤4.5kg 2.5.主机探头接口：≥1个，支持探头扩展≥3个 2.6.电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟 2.7.操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制 2.8.全方位可升降专用台车，带储物盒功能及探头扩展器 2.9.数字化高分辨率二维灰阶成像 2.10.谐波成像技术 2.11.彩色多普勒成像 2.12.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量多普勒 2.13.M模式 2.14.解剖M型 2.15.TDI组织多普勒成像 2.16.弹性成像 2.17.宽景成像，支持线阵、凸阵、相控阵、微凸探头 2.18.多取样门血流量分析，可在同一血管内设置多个取样容积，同时取到每个取样容积的血流频谱包络图，可自动获得血流量等参数（附图证明） 2.19.PW脉冲波多普勒，CW连续波多普勒 2.20.实时血流三同步 2.21.血流自动频谱测量 2.22.智能穿刺增强技术，探头可自动识别针体角度，自动调节声束角度与针体垂直 2.23.实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验 2.24.自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率 2.25.频率复合成像，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。 2.26.自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。 2.27.智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。 2.28.测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式、自动频谱测量） 2.29.一般测量（距离、面积、体积、描记、平行线、深度、角度、长度狭窄比、面积狭窄比、彩色速度） 2.30.产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，胎儿生长百分比，胎儿趋势图，胎儿超声心功能测量） 2.31.多普勒血流测量与分析 2.32.频谱实时自动包络测量 2.33.测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。 2.34.IMT颈动脉内中膜自动测量 2.35一体化图像存储（电影）回放重现及Station病案管理软件 3、技术参数及要求： 3.1、探头规格： 3.1.1.频率：可选配探头频率范围1.0-20.0MHz 3.1.2.支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵 3.1.3.常用探头工作频率范围（1.0-20.0MHz） 3.1.4.凸阵探头，频率范围：1.0-5.0MHz 3.1.5.线阵探头，频率范围：3.0-12.0MHz 3.1.6.相控阵探头，频率范围：1.0-4.0MHz 3.1.7.探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒 3.2、二维图像主要参数： 3.2.1.接收方式：可视可调动态范围≥350db.（请提供证明图片） 3.2.2.二维灰阶增益≥255 3.2.3.图像参数保存：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节 3.2.4.增益调节：TGC分段≥8，LGC分段≥8 3.2.5.扫描深度≥55cm。（请提供证明图片） 33、频谱多普勒成像技术参数： 3.3.1.支持方式：PWD、CWD、HPRF 3.3.2.显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D 3.3.3.电影回放：≥480秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算 3.3.4取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm。（请提供最大宽度和最小宽度的证明图片） 3.4、彩色多普勒： 3.4.1.显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.4.2.偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：±30° 3.4.3.彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图 3.5、超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 主机系统; 1; 套. 软件配置; 1; 套. 浅表探头; 1; 把. 腹部探头; 1; 把. 心脏探头; 1; 把. 台车; 1; 台. 3探头扩展器; 1; 个. 拉杆箱; 1; 个. |
| --- | --- |