床边数字X光设备用户需求

（拟采购数量1台，单价98万元/台，总价98万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 床边数字X光（拟采购数量1台，单价98万元/台，总价98万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.1 功能要求：投标设备用于床旁X线摄影，可对患者胸部、腹部、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，满足儿科、骨科、急诊、ICU、手术室等科室的色影要求。 具备 ▲1.2兼容性要求：投标设备X线球管、平板探测器及图像采集系统为同一品牌，提供相关证明材料。 2主要技术规格和要求 2.1 机械结构 ▲2.1.1结构类型：升降式立柱+水平伸缩横臂，具备不为折叠臂 2.1.2 运动助力方式：电动助力支持 2.1.3 曝光控制：无线曝光功能，有线曝光功能，支持延时曝光、可视化曝光功能等 2.1.4 配备防碰撞保护装置 2.1.5 最大爬坡角度：≥13° 2.1.6 可实现原地旋转支持 2.1.7 X射线管绕垂直轴旋转：≥±315° 2.1.8 X射线管绕水平轴旋转：≥±180° 2.1.9 X射线管内外向旋转倾斜： ≥120° 2.1.10 最大焦点高度： ≥2000cm ▲2.1.11 机身主体宽度 ≤480mm 2.1.12 整机推行宽度 ≤550mm ▲2.1.13 整机物理长度，包含推行把手≤1250mm 2.1.14 整机推行高度 ≤1300mm ▲2.1.15 整机重量（含探测器） ≤350kg 2.1.16 探测器储藏盒：支持平板内置于机身时具备自感应锁/解锁； 2.1.17 具备平板连机自动充电功能 支持 2.1.18 即时充电技术，支持可以实现边充电边曝光 2.1.19 整机续航：胸片APR模式下曝光次数 ≥750次 2.1.20 整机续航：在水平地面上电助力行走 ≥75km ▲2.1.21最大推行速度 ≥6km/h 2.1.22 整机充电时间≤3h 2.1.23 支持在电力辅助失电情况下可以切换为手动模式 2.2 X射线管 2.2.1国际知名品牌X射线管 具备 2.2.2焦点尺寸：≤0.6mm/1.2mm ▲2.2.3阳极热容量：≥300KHU ▲2.2.4为确保球管充分散热，具备球管外壳无发热零部件（如嵌入式显示器等） 2.3 限束器 ▲2.3.1具有摄像头，支持自动对焦 2.3.2限束器旋转角度：≥90° 2.3.3具备双激光定位功能，可通过双激光线重合快速定位SID=1m的距离，须提供相关照片证明文件 2.4.1最大输出电功率：≥32kW 2.4.2管电压范围：≥40～150kV； ▲2.4.3最大毫安秒输出：≥630mAs ▲2.4.4最大加载时间：≥12s 2.4.5最大逆变频率：≥250kHz 2.5 工作站及图像采集及后处理软件 2.5.1显示器尺寸：≥19英寸触摸屏显示器 2.5.2内存≥8GB，硬盘≥500GB 2.5.3图像采集及后处理软件：具备患者登记，检查，图像处理，图像管理，图像输出，图像排版，DICOM协议，Worklist， 具备 2.5.4具备无线、有线双模式数据传输 2.6 无线平板探测器 2.6.1无线探测器成像介质：非晶硅介质 6.2无线探测器有效成像区域 ≥350mm×420 2.6.3无线探测器检测像素矩阵：≥2800×3400 ▲2.6.4无线探测器检测单元尺寸：≤125μm 2.6.5空间分辨率：≥4.0lp/mm 2.6.6动态范围： ≥16bit 2.6.7无线探测器重量（含电池）≤3.1kg 2.6.8全表面最大承重 ≥300kg 2.6.9数据传输方式无线WIFI 2.6.10无线探测器防护等级≥IP54 2.7 可视化曝光功能 2.7.1为操作方便，整机配备可视化操作PAD，尺寸 ≤8英寸 ▲2.7.2可视化PAD支持在机头X射线管处电磁吸附，及实时在线充电（需提供产品彩页和技术白皮书作为证明材料） 2.7.3支持通过监控视频在保证放射科医生放射防护安全的远距离观察患者体位和制动状态，保证照片质量，降低重复曝光。 2.7.4可视化PAD支持实时监控患者情况及实时语音交互，提供照片等证明材料 2.7.5可视化PAD支持实时调节曝光参数和体位选择，提供照片等证明材料 2.7.6可视化PAD支持患者信息显示及曝光图像预览，提供照片等证明材料 2.7.7可视化PAD支持辐射剂量水平警示功能，提供照片等证明材料 2.7.8可视化PAD支持实时显示机架信息，包括但不限于推行速度，续航里程，爬行坡度，摆位信息等，提供照片等证明材料 3.1 为确保技术先进性和稳定性，所投产品整机制造商需具备超高端CT，3.0TMR，DSA，DR，PET-CT等研发及生产能力，需提供相关NMPA产品注册证 。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 高压发生器; 1; 套. X射线球管; 1; 套. 限束器; 1; 套. 升降立柱-伸缩臂机架系统; 1; 套. 电动助力系统; 1; 套. 图像采集工作站; 1; 套. 图像采集软件系统; 1; 套. 有线曝光手闸; 1; 套. DAP; 1; 套. 原厂智能可视化一体终端; 1; 套. 14*17英寸无线平板探测器; 1; 套. |
| --- | --- |