血栓弹力图设备用户需求

（拟采购数量1台，单价19万元/台，总价19万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 血栓弹力图（拟采购数量1台，单价19万元/台，总价19万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.检测原理：采用经典凝固法，结合光学法，实现精密测量。 2整机构成：一体机，无需另外配置电脑，支持反应杯装卸、样本和试剂加样、样本和试剂混匀、检测通道孵育、样本检测、结果计算、报告输出等过程全自动。 3.测定项目：机器可支持开展Kaolin、R-Kaolin、AA、ADP、AA+ADP、HEP、FIB等检测项目。 4.通道数量：单台机器具有≥12个相互独立的检测通道，可任意设置急诊位。 5.▲样本检测：检测通道间相互独立，样本检测过程中可随时增加待测样本，实现随到随测，无需等待。 6.▲样本摇匀：机械臂模拟人手操作，支持样本上下颠倒混匀。 7.▲试剂位：≥10个试剂位。试剂位具有定时旋转摇匀功能保证试剂在机性能，支持试剂条码扫描、试剂在位检测，支持24小时在机冷藏。 8.▲远程软件管理：可提供单独软件部署，支持远程、实时查看血栓弹力图图形及参数变化，协助床旁快速诊断。 9.反应杯：反应杯间相互独立，可根据检测需求使用反应杯，避免造成反应杯浪费，单次可装载不少于60个反应杯，支持反应杯在不停机状态下随时添加。 10.样本位：可一次性装载30个样本，并支持不停机，连续不间断进样。 11.▲进样方式：原始采血管直接上机，闭盖穿刺进样，无需脱帽处理，机器可自动识别不同类型、不同规格采血管。 12.通道间差异：R、Angle、MA CV≤5%。 13.测量重复性：R、Angle、MA CV≤5%。 14.▲配套试剂：试剂均为多人份包装，有效期不小于24个月，可支持常温运输，有效降低试剂成本，减小储存空间；配套高岭土、快高、血小板图、肝素、功纤、质控品检测试剂，可提供注册证。 15.活化凝血检测试剂盒：活化凝血检测试剂盒储存有效期限不低于24个月，支持常温运输，试剂规格不小于3种，具有大于450人份/盒的大规格包装，也具有小于150人份的小规格包装，满足不同标本量客户需求。 16.凝血激活检测试剂盒：具备含有高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，凝血激活检测试剂盒储存有效期限不低于24个月，支持常温运输，具有10人份小包装，也有大于100人份大包装试剂，试剂规格不小于3种，可满足不同样本量客户检测需求，尽量避免试剂浪费。 17.血小板检测试剂盒：具有AA+ADP、AA、ADP三种检测试剂，可满足单抗、双抗，不同的检测需求，试剂储存有效期不低于24个月，支持常温运输，每种试剂拥有不小于2种试剂规格，血小板检测采用经典2管血进行检测，临床认可度高。 18.肝素检测试剂盒：具有高岭土激活剂和肝素酶试剂的肝素检测项目，能通过比较高岭土反应杯中的凝血时间R0和的肝素酶试剂反应杯中的凝血时间R1差异，来判断血液样本内是否存在肝素。试剂盒储存有效期限不低于24个月，支持常温运输，拥有不小于3种试剂规格。 19.功能性纤维蛋白原检测试剂盒：通过凝血因子激活外源凝血通路，并使用血小板GPⅡ b/Ⅲa受体拮抗剂阻止血小板聚集。试剂储存有效期不低于24个月，支持常温运输，拥有不小于2种试剂规格。 20.样本孵育：一体机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。 21.▲质控测试：具有原厂提供的单独注册的质控品，可提供注册证，可以提供设备质控品及试剂质控品。 22.温控准确度与波动度：正常测试条件下，温度准确度不超过±0.3℃，波动度不超过0.15℃。 23.智能检测：支持加样针堵针、空吸和压力式液面检测，确保检测结果准确。 24.条码扫描：机器内置条码扫描，支持试剂和样本条码扫描，使信息更安全。 25.联网功能：支持有线联网，具备USB接口，可支持U盘，鼠标等连接。 26.软件功能：支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式，支持自定义设置自动开机时间，支持按照时间或项目停止测试，支持检测结果自动判读。 27.急诊测试：配备独立急诊样本架，急诊样本优先检测，实现随到随测。 28.数据存储：支持≥60000条检测结果储存。 29.数据传输管理：支持LIS双通连接，可远程获取报告结果。 30.报告参数：能提供R、K、Angle(α)、MA、ACT、CI、A10等不少于35种参数。 31.报告模式：数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。 32.配套机柜：可选择配套机柜使用。 33.机器重量：主机重量不大于70kg。 34.占地面积：主机占地面积 ≤0.5 ㎡。 35.产品型号：公司具有最少4种同类产品仪器型号。 36.▲装机用户：同类产品装机不少于20个省份，用户装机不少于150台，其中三甲医院装机不少于50家。 37.生产厂家：具有ISO9001和ISO13485认证。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 全自动血栓弹力图仪整机; 1; 条. 说明书; 1; 个. 合格证; 1; 个. 装箱清单; 1; 张. 设备保修卡; 1; 张. 快速操作卡; 1; 张. 清洗液A桶组件(5L); 1; 个. 废液桶组件(5L); 1; 个. 交流电源线; 1; 根. 样本架组件; 5; 个. 测量杯座组件; 12; 个. 回收箱; 1; 个. 扫描仪; 1; 个. 废料仓; 1; 个. 扫描仪支架; 1; 个. |
| --- | --- |