除颤仪设备用户需求

（拟采购数量1台，单价8万元/台，总价8万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 除颤仪（拟采购数量1台，单价8万元/台，总价8万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、适用范围及必备功能要求： 1.1、适用于新生儿、小儿和成人患者进行手动除颤、小儿和成人患者进行半自动体外除颤、同步心脏复律。 1.2、可以对患者进行心电监护。 1.3、具有胸外按压反馈功能，并提供按压频率和按压深度反馈。 2、除颤功能： 2.1、采用低能量双相方波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳、最高能量：≤200焦耳、最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。 2.2、病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生，放电总时间：≤12毫秒。 2.3、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥300欧姆，病人阻抗测量最小值：≤15欧姆。 3、内置心肺复苏质量监护及反馈功能： 3.1、按压深度测量最小值：≤1.9厘米、按压深度测量最大值：≥7.6厘米。 3.2、具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定。 3.3、按压频率测量最小值：≤50次/分钟、按压频率测量最大值：≥150次/分钟。 4、心电监护： 4.1、心电导联选择：除颤电极导联及3导联 。 5、显示及打印功能： 5.1、显示器种类：彩色LCD，显示器尺寸：≥ 7英寸； 5.2、显示波形：≥2道波形图； 5.3、内置打印机，可打印心电波形及参数，至少包括：时间、日期、心电导联、心电增益、心电频率响应、心率、除颤和起搏参数以及治疗总结事件。 6、数据保存、趋势和事件记录： 6.1、可通过 USB 或 Wi-Fi 传输数据 6.2、免费提供心肺复苏质量分析报告软件，并免费升级软件 7、安全性能： 7.1、工作温度：≥0℃至50℃，储存温度：≥-30℃至70℃ 7.2、工作湿度：相对湿度至少5% 至95%（非冷凝）。 7.3、防尘防水指标：≥IP44。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 体外除颤监护仪主机（含起搏/血氧/血压功能）; 1; 台. 3导心电导联线; 1; 套. 多功能电缆; 1; 根. 充电电池; 1; 块. 交流电源线; 1; 根. 操作说明书; 1; 套. 打印纸; 1; 本. 除颤手柄; 1; 对. 除颤电极片; 1; 对. 医用导电膏; 1; 支. 便携包; 1; 个. |
| --- | --- |