抗血栓压力泵设备用户需求

（拟采购数量1台，单价2万元/台，总价2万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 抗血栓压力泵（拟采购数量1台，单价2万元/台，总价2万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、压力范围：0-26kPa(0-200mmHg）可调 2、▲气泵流量≥19L/min（需提供相应材料进行证明） 3、▲压力显示单位：可选kPa与mmHg两种压力显示单位 4、治疗时间：1-1080min可调，并支持不间断治疗；支持以键盘输入方式完成治疗时间设置 5、静脉再充盈时间：5-70s可调 6、▲加压保持时间：0-20s可调 7、输出控制方式：支持左右侧双路同时充、放气，也支持双路交替充、放气 8、▲最大充气腔数：具有12个电磁阀，至多可同时充气12腔气囊 9、气囊结构：重复性气囊采用层叠式拉链套筒设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流 10、▲气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）等不少于25款气囊（具有一类医疗器械备案凭证），可应用于多种临床使用场景 11、具有不小于7寸彩色液晶触摸显示屏，运行时支持治疗模式、治疗压力、治疗时间、剩余时间、实时压力、实时加压部位等同屏显示，方便过程监控 12、▲具有蓝牙通信功能：可通过蓝牙配对，实时监测患者脉率和血氧饱和度，且可通过设置如血氧、脉率上下限，方便治疗过程中对患者健康数据的监控 13、操作系统：中、英文操作系统，一键切换 14、屏幕亮度：1-10级可调，方便不同光线条件下的操作 15、治疗部位动态显示功能：未治疗部位常灭显示，已治疗部位常亮显示，正在治疗部位闪烁显示 16、治疗部位选择功能：具有完整人形躯干图，且与卧床患者角度一致、可加压部位选择与实际连接气囊腔数一致，方便临床操作 17、治疗模式：支持≥100种治疗模式，其中包括圆周等压加压、圆周梯度加压、蠕动加压、单腔加压等标准治疗模式，及自定义治疗模式，满足更多临床患者的不同治疗需求 18、梯度压力范围：1-20mmHg可调 19、单腔零压力功能：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全 20、智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，设备可自动记忆该参数，在每次开机使用中自动使用该参数 21、安全提示功能：具有系统高压、欠压、脱落等安全提示功能，并且通过屏幕弹窗和提示音双重提示 22、具有独立泄压功能：压力达到阈值时、突然断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压，避免对病人意外伤害 23、锁屏功能：治疗过程中具有锁屏功能，治疗参数不可调整，防止治疗过程中误操作对患者产生意外伤害 24、可选配移动台车，方便移动治疗需求 25、具有单人使用气囊（有一类医疗器械备案凭证）。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 六联导气管组件; 2; 套. 重复性六腔腿套（标准）; 2; 套. 重复性六腔腿套内衬（标准）; 10; 套. 3; 台车; 1; 台. |
| --- | --- |