医用控温仪设备用户需求

（拟采购数量2台，单价4万元/台，总价8万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 医用控温仪（拟采购数量2台，单价4万元/台，总价8万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.具有电磁兼容性，有EMC认证，抗电磁干扰能力强并且对周围环境不会产生电磁干扰，符合YY0505-2005标准，通过全项目检验(提供专业权威检测报告）； 2．毯/帽降温控制范围：4℃—40℃，精度：±1℃； 3．带复温（升温）功能；采用热泵加热技术和制冷加热双隔离系统，确保病人安全； 4.最大降温速度：≥1.2℃/分；最大升温速度：≥0.8℃/分； 5. 体温监测：具有腋温和肛温两种专用体温探头，监测范围30℃—40℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测； 6.体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限； 7.双路双温输出，双毯或毯/帽可以用一个或两个温度同时工作； 8.时间控制范围：0—99小时或长期运行，可自动计时； 9.水位超限自动报警功能； 10.仪器故障智能诊断； 11.机器内置10个常用固化程序，方便紧急时使用； 12.高亮度LCD中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用； 13.断电保护功能，短时断电后通电自动恢复设定的程序运行； 14.正常工作噪声≤50分贝，噪声低； 15.体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间尤其是ICU室移动； 16.TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适； 17.双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 控温毯(含包套、连接管); 1; 份. 控温帽(含包套、连接管); 1; 份. 控温毯外套; 1; 件. 控温帽外套; 1; 件. 体温传感器（扁头）; 1; 个. 体温传感器（圆头）; 1; 个. 毯帽挂篮; 1; 个. 防尘罩; 1; 个. 控温毯挂篮; 1; 个. |
| --- | --- |