排痰仪设备用户需求（拟采购数量1台，单价3.5万元/台，总价3.5万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| （拟采购数量1台，单价3.5万元/台，总价3.5万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1、振动频率： 5-60Hz，连续可调，控制精度±1Hz 2、振动时间： 1-60min，连续可调，控制精度±1% 3、输出路数： 单路输出 4、▲振动幅度： 动力头内有偏心块结构，振幅为6.5mm（即偏心距为3.25mm），误差≤±5%，振幅足够大才能产生有效的叩击力，对小气道深部痰液排出有明显效果 5、叩击换向器：具有90度直角叩击换向器和可调叩击换向器 6、▲传动软轴：长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长，不易断裂 7、操作过程中叩击头手柄相对传动软轴可以360°自由转动，这种设计使医护人员操作更灵活，能有效改善操作人员的劳动强度 8、人机交互界面：高亮电子数码管显示，简单耐用，无视觉死角，全中文菜单，工作参数直观明了，简易按键式操作，触感明确防止误操作 9、▲闭环控速设计：采用闭环控速设计，可自动适应负载强度，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减；在2kg负载作用下，叩击头保持正常工作状态 10、叩击头规格：具有不少于以下四种规格叩击头，能满足各类患者不同体位的治疗需求 成人型1号叩击头（圆形，外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用； 成人型2号叩击头（圆形，外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用； 成人型3号叩击头（圆形，外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用； 成人型4号叩击头（羊角形，宽度聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用 11、输出模式：具有手动模式和不少于五种自动模式 12、▲自动模式：具有不少于五种成人专用型梯度变频程序，一定变频范围内的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎，使其从气道壁上脱落 P1自动叩击模式：变频10-20Hz，适合年老体弱或大病初愈的患者； P2自动叩击模式：变频15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理患者，初次治疗可选择； P3自动叩击模式：变频20-30Hz，适合正常治疗或护理； P4自动叩击模式：变频25-35Hz，适合体质较好患者； P5自动叩击模式：变频30-45Hz，适合体质强壮患者； 13、叩击力变化较缓和，病人舒适感增强，尤其是耐受力较差的患者； 14、噪声控制：当治疗仪设定最大频率60Hz运行工作时，噪声≤65dB； 15、使用期限：10年； 16、整机尺寸和质量： ≤12Kg，整机尺寸（长×宽×高）：505mm×260mm×1060mm。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 成人型1号叩击头; 1; 套. 成人型2号叩击头; 1; 套. 成人型3号叩击头; 1; 套. 成人型4号叩击头; 1; 套. 成人型1号叩击头布套; 10; 套. 成人型2号叩击头布套; 10; 套. 成人型3号叩击头布套; 10; 套. 成人型4号叩击头布套; 10; 套. 支撑盘; 1; 套. 支撑杆; 1; 套. 支架(带五个脚轮); 1; 个. 挂篮; 1; 个. 叩击换向器; 1; 个. 可调叩击换向器; 1; 个. |
| --- | --- |