血液净化设备设备用户需求

（拟采购数量2台，单价38万元/台，总价76万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 血液净化设备（拟采购数量2台，单价38万元/台，总价76万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.血液净化治疗模式 1.1.可提供全面冶疗方案，满足体外抗凝及临床科研要求 1.2.连续性静—静脉血液滤过（CVVH） 1.3.连续性静—静脉血液透析（CVVHD） 1.4.连续性静—静脉血液透析滤过（CVVHDF） 1.5.连续性静—静脉血液透析滤过前稀释（Pre-CVVHDF） 1.6.连续性静—静脉血液透析滤过后稀释（Post-CVVHDF） 1.7.连续性静—静脉血液滤过前+后稀释（Pre-post CVVH） 1.8.具备枸橼酸抗凝和同步补钙治疗模式（CICA-CVVHD/CVVHDF） 1.9.血浆置换模式（TPE） 1.10.▲具备流量三通夹，CVVH、CVVHD、CVVHDF模式可在任意模式下一键切换，无需手动调整管路连接； 2.流量泵和肝素泵的要求 2.1.▲动力泵装置：配置不少于6个泵，血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、内置肝素泵/钙泵，枸橼酸泵，和机器一体化设计 2.2.▲血流量范围：10～480ml/min，精度-5至+10% 2.3.置换液流量范围：0～120ml/min，精度±1%或±5ml/h； 2.4.透析液流量范围：0～120ml/min，精度±1%或±5ml/h； 2.5.TPE模式下血浆泵流量范围：0,50～3000ml/h，精度±1%或±5ml/h 2.6.滤过液流量范围：0～180ml/min，精度±1%或±5ml/h； 3.具备5个压力监测：动脉压、静脉压、滤器前压、废液压、置换液压，压力监测显示范围：-450～+650mmHg。 4.液体平衡管理 4.1.具备4杆称；称重系统包括：置换液称重单元、透析液称重单元、废液称重单元、枸橼酸钠称重单元； 4.2.单秤最大负荷：15kg。 5.▲加热系统，一体化平板大功率加热器，保证加热速度和加热效果；加热置换液、透析液及血浆加温；加温范围：30℃～40℃，精度±0.5℃。 6.具备动脉壶、静脉壶、置换液壶自动除气功能，治疗过程中实时自动监测调整液面高度，无需人为观察、调整液面高度。 7.管路滤器一体化设计，所有管路、泵段、液体壶、滤器统一被集成到一次性套件中，简化操作，降低误差。 8.具备自动置换液补偿功能：在治疗过程中系统检测到实际剂量和目标剂量之间存在偏差后，置换液流速变会暂时自动提高+1%~+5%，误差消除后，该功能关闭；提高剂量达成率。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 血液净化设备; 1; 台. 2; 血泵/置换液泵/透析液泵/废液泵/枸橼酸泵/钙泵; 1; 个. 3; 加热系统; 1; 套. 4; 钙泵空气监测; 1; 个. |
| --- | --- |