电动吸引器设备用户需求（拟采购数量2台，单价0.1万元/台，总价0.2万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 电动吸引器（拟采购数量2台，单价0.1万元/台，总价0.2万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.极限负压值：≥0.09 MPa（760 mmHg），负压调节范围 0.02-0.09 MPa，支持无级调节。 2.抽气速率：≥20 L/min，满足手术与吸痰的快速吸引需求。 3.贮液瓶配置：2500 mL / 只，双瓶设计，总容量 5000 mL，防逆流结构防液体溢入泵体。 4.负压源：无油活塞泵，免维护，清洁环保。 5.电源与功率：AC 220 V±10%、50 Hz±1 Hz，输入功率≤120 VA。 6.噪音水平：≤60 dB (A)，降低临床环境干扰。 7.操作方式：支持电源开关与脚踏开关双重控制，适配不同临床场景。 8.工作环境：温度 5-40℃，相对湿度≤80%（无凝结），大气压 86-106 kPa。 9.安全等级：内部电源设备，BF 型应用部分，符合医用电气安全标准。 10.外形与重量：约 360×320×480 mm，净重约 15.5 kg，带移动轮与折叠扶手，便于转运。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 吸引器主机; 1; 台. 2; 储液瓶; 2; 只. 3; 电源线; 1; 根. 4; 说明书; 1; 份. |
| --- | --- |