血糖仪设备用户需求（拟采购数量2台，单价0.03万元/台，总价0.06万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 血糖仪（拟采购数量2台，单价0.03万元/台，总价0.06万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.测量范围：血浆血糖值 0.6-33.3 mmol/L（适配日常与病理范围）。 2.准确度：血糖＞5.55 mmol/L 时误差≤±15%，≤5.55 mmol/L 时绝对误差≤±0.83 mmol/L，达标概率≥95%。 3.最小加样量：0.5-1.0 μL，支持指尖/掌侧/上臂等多部位采血。 4.测试时间：5-7 秒快速出值，数据更新周期≤1 秒。 5.检测原理：葡萄糖脱氢酶（GDH）/ 葡萄糖氧化酶（GOD）电化学法，抗麦芽糖、氧气等干扰。 6.显示：LCD 背光屏，含血糖值、时间、记忆索引及低电量提示。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |