输血泵（具备加温、调速和血液过滤功能）

设备用户需求

（拟采购数量1台，单价0.98万元/台，总价0.98万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 输血泵（具备加温、调速和血液过滤功能）（拟采购数量1台，单价0.98万元/台，总价0.98万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.屏幕尺寸≥3.5寸电阻触摸屏； 2.输液模式 流速模式、滴速模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、剂量模式、梯度模式、切换模式、序列模式、微量模式、混合模式、首剂量模式； 3.适用输液器 适用于普通和泵用一次性使用输液器或输血器； 4.输液精度 ±5%； 5.输液速度 0.10-2000.00(ml/h),最小步进0.01ml/h 6.滴速范围 （1～400）d/min，最小步进为1d/min； 7.预置量 (0.10-9999.99)ml,最小步进0.01ml； 8.累积量 (0～99999.99)ml； 9.KVO速度 （0.10～5.00）ml/h，最小步进为0.01ml/h； 10.BOLUS流速 Bolus 流速可调范围：（0.10～2000.00）ml/h，最小步进为0.01ml/h；Bolus 待入量可调范围：（0.10～99.99）ml，最小步进为0.01ml； 11.在微量模式下：Bolus 流速可调范围：（0.10～100.00）ml/h，最小步进为 0.01ml/h； 12.排气 (0.10-2000.00)ml/h，最小步进0.01ml/h； 13.气泡检测 共6档，1档:25μL、2档:50μL、3档:100μL、4档:250μL、5档:500μL、6档:800μL； 14.阻塞压力 13档可调，(10.0~130.0)kPa； 15.动态压力 具有动态压力显示，实时显示压力信息； 16.日志 ≥50000； 17.声光报警 气泡、阻塞、门未关、电池耗尽、电量低、未装管、输液完成、接近完成、忘记操作、无外部电源、瓶空、滴速异常、专用管错误、电池供电异常、加热超温、设备故障； 18.性能 Anti-Bolus、防反转检测功能、快速给药、触摸屏、亮度调节、按键背光调节、专用输液管、在线滴定、具有加温功能加温条≥0.8米,包裹式加温温度可达32~41度,具有输血输液功能、自动锁屏； 19.选配功能 加温条、滴速传感器、WIFI模块、专用管、护士呼叫； 20.夜间模式 具有夜间模式，可调节屏幕亮度； 21.电气分类 I类CF型 22.防水等级 IP44； 23.功率 100VA； 24.电源 交流：AC 100V～240V，50Hz/60Hz； 25.外部直流电源：DC 12V 4.5A； 26.电池 DC7.2V，可充电锂聚合物电池，7000mAh；25ml/h的流速持续运行时间大于12h，2000.00ml/h的流速持续运行时间大于6h； 27.环境条件 环境温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～95%； 28.大气压力57.0～106.0 kPa。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 说明书; 1; 本. |
| --- | --- |