脑功能监护仪设备用户需求

（拟采购数量1台，单价36万元/台，总价36万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 脑功能监护仪（拟采购数量1台，单价36万元/台，总价36万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1.计算机系统： 一体式计算机：中央处理器：i5 四核处理器；内存：16G；硬盘：1T固态；蓝牙鼠标、键盘：USB接口；网卡：1000MB；显示器：21.5英寸液晶，分辨率1920*1080。 2.脑电采集放大器： 2.1 通道数：36导。25个脑电通道，3个心电专用通道，4对多功能双极通道，4个DC直流通道，2个地线通道，2个参考通道，1个血氧通道，1个事件标记通道。 2.2 放大器布局：电极插孔排列满足国际10-20脑电头模示意分布图，额、顶、枕、颞不同脑区的电极分布在头模上直观分布。 2.3 放大器标签：同时具备旧版国际10-20标准导联系统和新版10-10标准导联系统两种命名要求的标签符号。 2.4 放大器与主机传输方式：网线、无线传输。 2.5 输入阻抗：1500MΩ。 2.6 共模抑制比：133.1dB。 2.7 噪音：0.35μV pk-pk。 2.8 模数转化速率：24bits（每通道）。 2.9 带宽：DC，OFF～4000Hz。 2.10 采样精度：0.153μV。 2.11 采样率：256,512,1024,2048,4096,8192,16384Hz可选。 2.12 灵敏度：1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、300、500μV/mm。 2.13 高频滤波：10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、100、120、150、200、300、350、450、500、600、700、1000、1500、2000、3000、5000Hz。 2.14 低频滤波：0.01、0.016、0.053、0.08、0.1、0.16、0.27、0.3、0.5、0.53、0.8、1.0、1.6、2.0、2.7、3.0、3.2、4.0、5.0、5.3、8、10、15、16、32、53、80、160、320、530Hz。 2.15 陷波滤波器：开关，50/60Hz。 2.16 扫描速度：0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、12、15cm/s或6、8、10、15、30、60、120、240mm/s或0.5、1、1.5、2、3、6、10、15、20、30、60、80、100、120秒/屏。 3.软件功能： 3.1 Windows 10操作系统，中文Office办公软件。 3.2 脑电采集回放软件，多种操作语言可自由切换。 3.3 具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警。 3.4 数据自动上传功能：放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里。 3.5 事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置。 3.6 屏幕拷贝功能：具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内。 3.7 测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能 3.8 脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析，使用方便快捷。 3.9 数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。 3.10 定量脑功能分析软件：具备31种定量脑电分析功能，包括：aEEG，爆发抑制比，爆发间隔，暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，功率熵，频谱熵，边缘频率，中值频率，峰值频率，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率，α/β，α/δ，（α+β）/δ，相对功率，绝对功率，α变异率，CSI脑状态指数，尖波个数（SWC），尖波比率（SWR）。 3.11 振幅整合aEEG脑功能监护软件：动态实时反应大脑背景活动及功能状态变化，可观察患者爆发抑制等脑功能状态。 3.12 振幅整合aEEG自动评分软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间，自动分析癫痫发作。 3.13 aEEG脑功能区多色彩区分：对多个通道的aEEG可以加不同颜色分别显示，直观区分不同脑区的功能变化 3.14 FFT功率谱分析：可查看各个通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。 3.15 相对波段功率：显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比，直观对比大脑双侧对称性； 3.16 α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1,2,3,4分； 3.17 麻醉镇静评估指数：具备频谱熵和CSI脑状态指数双参数，通过0-100数值评估镇静麻醉深度； 3.18 二维/三维脑电地形图：具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，十种颜色图谱可选； 3.19 屏幕锁定功能：具备一键锁屏功能，避免监测中误操作，保证监测数据安全； 3.20 一键生成报告功能：可一键生成报告，aEEG自动分析结果可导入报告中，报告模板可编辑； 3.21 界面布局一键切换功能：具备四种预设界面布局，可一键切换，退出系统时自动保存最新的界面配置。 4.视频系统： 4.1 摄像头：网络高清摄像头，分辨率最高可达1920*1080； 4.2 双视频技术：单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示； 4.3 旋转范围：360°无死角拍摄。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 一体式计算机; 1; 台. 32导脑电放大器; 1; 套. 脑电采集回放软件; 1; 套. 脑电视频同步软件; 1; 套. 脑功能测量软件; 1; 套. 脑电电极帽; 2; 套. 电极帽适配器; 1; 套. 导电膏; 1; 盒. 磨砂膏; 1; 支. 全景高清摄像头; 1; 套. 激光打印机; 1; 台. 仪器车; 1; 台. |
| --- | --- |