医用升温毯设备用户需求

（拟采购数量2台，单价2万元/台，总价4万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 医用升温毯（拟采购数量2台，单价2万元/台，总价4万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） - 用途：用于预防和治疗患者低体温症和减少病人因寒冷引起的不适； - 加温方式：热空气式加温； - ▲彩色液晶触摸屏：5寸液晶屏，显示内容丰富，触摸操作，人机交互好； - 主机界面同时显示：设定温度、实时温度、风量选择、风量无极调节、加温状态、四档温度快速调节、患者体温、工作时间等； - 温度设置范围：28-43℃，步进0.1℃； - 具备四挡快速调节：室温、32℃、37℃、43℃； - 控温精度：±1℃； - ▲智能工作场景：预热模式、成人模式，老年模式，儿童模式，一键调节，快捷高效； - ▲患者体温监测：实时连续监测患者体温，同步显示在主机界面； - 体温传感器：25.0-45.0℃，精度±0.1℃； - ▲可选配升级无线红外体温传感器通过红外线监测患者鼓膜温度，测量患者核心体温，可连接主机或连接所有品牌监护仪显示； - ▲患者低体温预警：自定义预警温度，低于预警温度，自动开启声音和文字提示； - 通风软管：耐磨，直径：50mm.长度>1.8米； - 多档风速调节：高速，中速，低速，同时主界面可实现无极风速调节； - 加温时间（室温28℃）：≤15秒（升温至37℃），≤25秒（升温至40℃），≤60秒（升温至43℃）。 - 过滤系统：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器≤0.2μm； - 计时和定时：具备工作计时功能和自定义加温时间功能，定时结束，自动停止加温工作； - 多重安全保护：自检功能、报警测试、高温提示、低温提示、超温提示等； - 内置精密的控制单元和三个以上温度感应器，它通过软管与配用的充气升温毯相连接使用。 - 设备具有工作计时，计时停机，系统自检，设定值记忆、低温，高温，超温等保护功能。 - 超温保护:运行过程中，实时温度高于48℃时，停止加热，界面故障内容提示，并有声光提示。 - 设备故障信息提醒：使用中文汉字提醒，方便日常使用和维护； - 按防电击类型分类:I类;按防电击程度分类:BF型; - 主机防水等级：IPX4； - 设备的输入功率：900VA； - 工作模式：连续工作； - 工作环境温度：10℃-40℃； - 升温毯尺寸：具有全身盖毯、上/下半身毯、儿童盖毯等升温毯可供选择； - ▲升温毯类型：一次性升温毯和重复使用升温毯可供选择。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 充气升温毯; 1; 张. 3; 体温传感器; 1; 条. 4; 台车; 1; 台. |
| --- | --- |