转运呼吸机设备用户需求

（拟采购数量2台，单价16万元/台，总价32万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 转运呼吸机（拟采购数量2台，单价16万元/台，总价32万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 一、基本特征： 1.1适用于对成人、小儿和婴幼儿患者，满足ICU、呼吸科和急诊科等各种病人临床治疗需求； ▲1.2主机重量≤8.6kg（不含电池），方便院内转运； 1.3采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸控制屏幕，分辨率1280*800；可同屏显示至少4道波形和2个呼吸环图； 1.4 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； 1.5内置1节电池使用时间≥120分钟，可选配两节电池，两节电池使用时间≥240分钟； ▲1.6电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），非气动电控型呼吸机，方便进行转运； 1.7具有单位理想体重自动关联潮气量功能，可根据患者身高自动关联理想体重及潮气量参数； ▲1.8可选配吸气压与时间的乘积（PTP）监测和牵张指数SI监测，实时指导评估肺部通气状态；可选配呼吸功监测，方便评估患者做功情况； 1.9具备系统自检及管路测试两项自检，进行图形化指引自检操作，方便操作；可以对呼吸机管路、传感器、阀体、泄漏、管路顺应性、阻力等参数进行检测，保证机器精度； 1.10 支持各类事件记录，包括高、中、低优先级报警、一般设置和特殊功能操作等信息；1.11最多保存≥20000条日志； 1.12支持外部交流或直流电源进行供电； 1.13 360°可视报警灯，在主机的前后左右方皆均能观察到报警灯闪烁； 1.14峰值流速≥240 l/min； 二、通气模式： 2.1有创通气模式：具备容量控制通气模式（VCV）、压力控制通气模式（PCV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、同步间歇指令通气SIMV（VCV）+PS、SIMV（PCV）+PS、压力支持通气（PSV）、持续气道正压通气（CPAP）模式和气道压力释放通气（APRV）模式；可选配容量支持通气模式（VSV）、SIMV（PRVC）+PS、双水平气道正压通气模式（DualPAP)； ▲2.2具备流量支持功能，容量控制通气（VCV）模式下，在吸气阶段检测到病人有自主吸气动作，机器可根据病人吸气动作自动调节流速和时长，提供适应性流量补偿，满足病人所需潮气量，减少人机对抗； 2.3无创通气模式：PCV、PSV、CPAP、APRV等无创通气模式，可选配DualPAP、SIMV（PCV）+PS； ▲2.4具有高流量氧疗功能，设置界面可选择单管高流量和双管高流量模式，可设置氧疗流速、氧浓度、CPAP压力，选择双管高流量氧疗模式后，在进行有创-氧疗，无创-氧疗的序贯通气治疗时，无需拆卸呼气支管路，在Y口直接连接鼻导管即可进行氧疗，减少科室成本与医护人员工作量； 2.5双水平气道正压通气模式（DualPAP）下：以两种水平的压力（高压相和低压相）进行正压通气，允许并鼓励病人全程自主呼吸，在高压相和低压相都可分别设置PS（压力支持），锻炼病人呼吸功能，减少对呼吸机的依赖； 2.6叹息功能：根据病人情况不同，可对间隔时间、叹息次数等相关参数进行设置，满足临床使用需求； 2.7备份通气：备份通气时间可根据病人不同进行选择，范围值：5S-60S； 2.8具备ATC自动插管补偿功能，可以选择不同孔径的气管插管进行补偿，可设置补偿百分比，进行精确补偿保证插管末端压力与呼吸机设置压力保持一致； 三、设置参数： ▲3.1潮气量：20ml -2000ml；可选配婴幼儿模块可设置15-2000ml潮气量； ▲3.2呼吸频率：1-110bpm ； 3.3呼气末正压（PEEP）：0-48cmH2O； 3.4氧浓度：21%-100%，连续可调； 3.5屏气时间：OFF、5%-60%； 3.6压力触发：-15cmH2O-0.5cmH2O； 3.7流速触发：0.5～20 L/min； 3.8压力支持：0～85 cmH2O； 3.9压力控制：5～85 cmH2O； 3.10高压水平（DualPAP模式下）：1～90 cmH2O； 3.11低压水平（DualPAP模式下）：0～50 cmH2O； ▲3.12氧疗流速：2-75L/min； 四、监测功能： 4.1实时波形：容量-时间、流速-时间、压力-时间、CO2、SPO2波形监测（配备CO2、SPO2模块时）； 4.2呼吸环：压力-容量环，容量-流速环，压力-流速环，容积-CO2环（配备CO2模块时）； 4.3可选配P-V工具，可自动确认高低拐点，帮助临床确定最佳PEEP值； 4.4压力/容量参数：平均气道压、气道峰压、吸气平台压、驱动压、最小气道压、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量等参数； 4.5时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、时间常数TC； ▲4.6具有波形回顾（10s、30s、1min、2min）及参数柱状图统计功能，便于分析对应时间内病人呼吸生理参数变化趋势；具有数据趋势图，可查看24小时、48小时、72小时的多个数据趋势，具备柱式趋势图，对不同参数趋势图直观显示； 4.7可选配主流或旁流二氧化碳监测，同时显示二氧化碳波形图及环形图； ▲4.8具有动态肺功能，图形化显示病人肺部通气状态，实时反映病人肺顺应性、气道阻力自主呼吸频率等指标参数，帮助临床医生快速评估患者肺部情况； 4.9可选配SPO2监测模块，实时显示SPO2波形及数值，指导临床医生调整参数； ▲4.10具备多种脱机参数监测显示：浅快呼吸指数RSBI、自主触发次数等参数监测；可选配口腔闭合压力P0.1、最大吸气负压NIF； ▲4.11具备肺力学测量功能，可测量静态顺应性、气道阻力、PEEPtot、PEEPi、驱动压等数值； ▲4.12可选配顺磁氧模块，氧电池终生无需维护和更换，节省医护人员工作时间和科室成本； 五、报警： 5.1具备三级声光报警功能，360度报警灯无死角显示； ▲5.2发生报警时，可快速在通气界面主监测参数区对主要报警参数范围值进行设置，无需进入二级菜单方便临床医生操作； 5.3电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间为5 min； 5.4报警静音计时：120 s； 5.5其他：管道脱落、传感器故障、气体供应不足、电池故障、呼气口阻塞、系统断电、空气气源压力低等报警； 5.6在通气主界面可快速查看报警日志，可显示10条报警信息； 六、其他功能： 6.1雾化系统：具备气动雾化功能，可选配Aerogen震动网筛式雾化，提升患者雾化效果； 6.2具有USB数据导出接口，可将导出截屏文件到U盘上（可存储200张图片）进行病例分析使用； ▲6.3具备HDMI高清接口，可将呼吸机屏幕实时投放到高清显示器和投影仪上进行教学使用； 6.4吸气保持、呼气保持、手动通气、波形冻结、截屏等功能； 6.5具备智能吸痰功能，具备进度条及操作提示，同时断开呼吸机管路后机器不会进行送气及报警，连接呼吸机后会自动进行送气，减少护士工作量； ▲6.6具有触发提示功能，可观察患者在过去1小时、6小时或12小时内病人的呼吸状态信息，比如病人总的呼吸频率和自主呼吸的触发次数，以及它们的波形，当病人触发时，可用不同颜色显示病人触发情况，帮助医生评估患者触发做功情况； 6.7可选配WIFI模块，可通过WIFI网络连接至医院信息系统中； 6.8可选配内置移动网络通讯模块，可通过3G/4G网络连接至医院信息系统中； 6.9 具有护士呼叫接口。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 显示器; 1; 台. 3; 湿化器; 1; 套. 4; 湿化罐; 1; 个. 5; 管路; 1; 套. 6; 模拟肺; 1; 套. |
| --- | --- |