电动病床设备用户需求

（拟采购数量8台，单价5万元/台，总价40万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 电动病床（拟采购数量8台，单价5万元/台，总价40万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 床体参数： 1．▲床面尺寸：长2000mm-2020mm，宽810mm-820mm；床体尺寸：长度2200mm-2220mm，宽度1010mm-1040mm；（提供产品注册证附页技术要求用以佐证，原件备查） 2.床面最低高度≤420mm，升降距离≥370mm；（提供产品注册证附页技术要求用以佐证，原件备查） 3.病床使用寿命≥10年； 电动控制功能： 4．★采用国际进口知名品牌电机，电机数量≥5个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾，小腿板升降重症病床六功能；安全、静音、无静电； 5．床体电动调节头倾与脚倾角度≥16°； 6．背靠板电动抬升倾角度≥70°； 7．大腿板电动抬升倾角度≥40°； 8．▲小腿板能独立电动调节倾斜角度，角度≥15°；（提供产品注册证附页技术要求用以佐证，原件备查） 9．配备内置蓄电池，在断开交流电后也可实现对床体的电动调节，满足病人转运供电需求； 专业重症设计： 10.▲病床采用下床架滑轨式升降结构，滑轨中共有≥4个高强度滑套，升降过程静音、平稳；（提供实物图片用以佐证） 11.床面板采用热固性树脂浸渍纸高压层积板材料，床板无孔洞设计，厚度≥5mm，床架与床面采用铆钉固定，易于清洁打理；（提供实物实测图片用以佐证） 12.病床四角具有防撞轮，防撞轮直径≥75mm，高度≥42mm；（提供实物实测图片） 13.▲床头尾板采用无锁扣式快速拔插设计，床头尾板插拔钢管直径≥21mm，钢管壁厚≥2mm；（提供实物实测图片） 14.引流挂钩≥10个； 15.具有12个约束位点，分别位于病人肩部、胸部、手腕（2个）、膝部、脚踝； 被动抬腿（PLR）设计: 16.▲病床具备PLR体位（被动抬腿），能实现大腿板和小腿板同时放平后，抬高45°；（提供产品注册检验报告作以佐证，并在报告中进行标识，原件备查） 17.在PLR（被动抬腿）过程中，大腿板和小腿板同时抬高45°，同步实现背板下降，期间保持病人背部与腿部135度夹角不变，保证病人安全的同时，增加容量反应性判断的准确性； 18.PLR（被动抬腿）的各体位一键式实现； 19.在PLR（被动抬腿）过程中，液晶控制器上能显示病人在各个体位的停留时间; 20.▲具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥7个，包括但不限于：一键心脏椅位、一键特氏位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位、一键半卧位、一键反特式位；（提供产品注册检验报告作以佐证，并在报告中进行标识，原件备查） 床体控制器： 21.具有多功能液晶中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作； 22.▲控制器具有HOB声音提醒功能，提醒背板抬起角度是否在30°-45°范围内；（提供产品注册检验报告作以佐证，并在报告中进行标识，原件备查） 23.液晶控制器能实时显示床体的整体高度，以及背板、整床的实时角度； 24.中央控制器有电源提示功能，准确显示内置电源供电状态。 称重系统（可选配）： 25.具有称重功能，可进行重量清零、体重测量、添减物品、清除历史体重数据操作； 26.▲称重最小显示分度值≤10g；（提供完整版的产品注册检验报告，标注称重最小显示分度值所在页码，注册检验报告原件备查） 27.具有药物剂量计算功能，病人体重测量后，输入系数可计算所需药物剂量； 28.▲具有BMI计算功能，病人体重测量后，输入病人身高可计算出患者BMI。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 床主体; 1; 套. 2; 床头板、床尾板; 1; 套. 3; 电动病床嵌入式控制软件（含被动抬腿功能）; 1; 套. 4; 分体护栏; 1; 套. 5; 中央液晶控制器; 1; 套. 6; 内置电源; 1; 套. 7; 床垫; 1; 套. 8; 称重系统; 1; 套. |
| --- | --- |