内镜清洗工作站设备用户需求

（拟采购数量1台，单价18万元/台，总价18万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 内镜清洗工作站（拟采购数量1台，单价18万元/台，总价18万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） （一）、内镜清洗工作站技术参数 1.高功能背板清洗槽： 采用优质的进口PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，经多层复合处理后达到一定强度，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。 2.高功能背板的材质及设计： 采用进口高分子复合材料（PMMA）与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，其厚度为6mm，具有防腐防潮，永不生锈特性，材料本身具有抗紫外线老化特性，设计方面从光学、人体工程学及美学方面的考虑，设计应采用倾斜式平面操作面板，使人员操作时身体及手部无疲劳感。操作面板与功能背板为一整体，与洗消槽、干燥台的尺寸相同，移动、搬迁、重组方便灵活，除与台面连接的水平缝处无多余接缝。清洗槽及背板总高度为1800mm； 3.高功能背板干燥台： 应采用与清洗槽相同的进口高分子复合材料（PMMA）一次压铸而成，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁，遇酸碱腐蚀不褪色，不变形、耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、不泛黄。三年内出现问题免费更换，同时设计必须有防溢水功能。干燥台表面凸起，有效的防止设备和附件等意外滑落，更加有效的保护设备及附件。 4.清洗槽底柜： 整体造型结构功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配置静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，柜体采用进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变形变色，生锈，柜体内有防腐防潮的专用PVC储物底板，支架为SUS304优质不锈钢，下柜悬空不小于10cm，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求，功能背板采用进口PMMA高分子复合材料一体吸塑成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮。 5.专用水龙头： 全优质304不锈钢材质，抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能，取水可360度旋转设计，有冷热水接口，冷热水开关为混合水阀芯，可独立控制又可混合控制，简单，方便。其中除浸泡槽外全部使用感应水龙头。 6.高压水枪： 材质304不锈钢制作，采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。 7.高压气枪： 采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 8.医用空气压缩机： 采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量25L，主机最大产气量60L/min，噪音≦52分贝。可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.1-0.8Mpa。 9.中心气体处理器： 进口配置，气压调节范围0~0.75Mpa，分离空气中的水分及杂质，为洗消提供干燥纯净的压力空气，并设有压力调节器提供安全的气压，免维护，无耗材。 10.▲电脑控制系统： a.采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； b.模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； c.在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； d.具有脉动注液、注气、吸引、有效保证内镜洗消达标； e.微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速； f.采用液晶中文显示屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠； g.快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散； 11.槽盖： 采用强化透明进口亚克力材质，独立开模制造，避免消毒液气体外散，减少人员刺激，可全方位观看到物品浸泡情况，配置永不生锈强塑材质手柄。 12.给排水系统： 全304不锈钢高压编织供水软管，优质的PP-R管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用优质PVC-U专用排水管。 13.供气管路： 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长。 14.中心控制电源： 要求整套清洗工作站配有中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电，有效降低电对操作人员的危险性。 15.测漏装置： 采用可调节气压自动注气，进行漏水测试，以确保其防水性。 （二）、全自动内镜清洗消毒机技术参数 1.性能特点： 故障报警功能：消毒液不足报警、酶液不足报警、酒精不足报警、水压低报警、水压高报警，内镜漏气报警、内镜堵塞报警、消毒槽水位低报警等。 2.全自动电脑程序控制：PLC可编程控制器控制，7寸彩色电容触摸屏，使用方便，触摸灵敏，分辨率高，画面美观。预置6组程序能满足内镜清洗消毒的所有需求，一键式操作。 3.内镜保护设计 全过程自动检测内镜是否泄漏和管腔是否畅通功能。在内镜与设备内液体接触前完成内镜泄露检测，并持续监测，若发现大泄露，发出可视与声讯报警讯号，并自动终止程序；若发现微小泄露，持续提供正压，并在程序结束后显示提示信息。 设备自行完成全管道清洗、测漏、消毒、无菌水漂洗、干燥，无需人工操作。 4.过程数据自动上传 实时记录每一条内镜的清洗记录，记录可在后台查看并可以随时导出数据打印出来，便于用户存档记录 5.高效清洗消毒 全方位、全管道清洗消毒：清洗槽内设有喷嘴和旋转喷淋臂对内镜外表面多方位高效清洗消毒，同时循环水对内镜所有内腔持续清洗消毒。最快可以在15分钟内完成一条内镜的整个清洗消毒过程，大大提高内镜的周转使用效率； 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水、活检、吸引和辅助进水管腔，杜绝细菌生物膜的形成。 6.灌流压力监测 通过可视化窗口，监测管腔增压泵压力，确保清洗消毒质量。 7.干燥功能 对内镜管腔进行干燥，该设备具有空气干燥和酒精干燥两种模式。 8.自动门 设备选用机动门盖，省去人工开盖的繁琐及可能造成的二次污染，自动化程度高，有触摸显示屏开关门和红外感应脚触开门两种方式，在双手拿镜时也可以轻松开启自动门，方便用户使用。 9.全封闭 清洗槽采用全封闭结构，关门后自动门会压合密封胶条，杜绝消毒剂气味向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 10.自动加入化学助剂 准确自动计量加入酶、消毒液、酒精的量。 消毒液箱留有检测口：便于检测消毒液浓度，保护操作者安全。 消毒液加热恒温功能。 11.消毒剂自动添加和排放功能 该设备具有自动添加和排放功能，添加消毒液时只需让消毒液倒入洗消槽内，启动消毒液添加程序即可，排放时启动消毒液排放程序即可 12.适用消毒剂 戊二醛、领苯二甲醛、过氧乙酸、含氯消毒剂等多种消毒液 13.主要参数 供水要求及压力 水质：纯化水；压力0.2-0.5Mpa；流量20L/min以上 水消耗量 25-40升 额定电能参数 220V±22V/50Hz±1Hz 10A 消毒液储存箱容量 15升 适酶储存箱容量 2升 酒精储存箱容量 2升 酶液用量 根据适酶要求可自动设置酶水比例 酒精用量 出厂设置为酒精注入8秒，干燥1分钟 测漏方式 数字式连续测漏，内镜漏气随时报警。 消毒次数记录 次数自动记录并在屏上显示。 消毒时间 （可调） 消毒液添加或外排 单独启动自动添加、自动外排。 排水方式 泵排水 （三）、微电脑显示内镜储存柜技术参数（单门） 1.紫外线灭菌灯是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧核糖核酸）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点。 2.性能及优点 2.1操作简单，安装方便，无需培训，即安即用。 2.2消毒效率高，内镜周转使用率成倍递增，既方便病人又增加了医院的经济效益。 2.3质量优良，经久耐用，采用304不锈钢板材制作，在使用和运输过程中不易损坏。 2.4能承受自身配置的紫外光线的长期照射，对操作室的温度、湿度无特殊要求。 参数名称 单门软镜储存柜 外形尺寸（mm） 630*535*2080 储存量 3-4条 电源电压功率 12V 50HZ 30W 消毒模式 手动 自动 控制方式 微电脑中文显示控制系统 主要功能 显示日期、时间、星期、和消毒累计时间、温度湿度显示、循环风干燥、紫外线、臭氧消毒、活检钳挂钩、开门柜内照明LED灯 （四）、内镜转运车技术参数 1.用途：主要用于清洗过的内窥镜的转运与运输工作。 2.材质特点： ▲2.1二层独立式设计，周转盘材料由高分子复合材料独立开模制成，车体由钢体喷塑而成，具有耐腐蚀，不沾水、车行顺畅、取放方便等优点。 2.2盘内内镜存放导航条使污染部位和非污染部分分离。多层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层表明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效。 2.3材质不锈钢。 2.4车架为304#不锈钢，两层、每层可放两条内镜、每个槽可单独清洗消毒，移动方便、自由。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 台面/洗消槽; 1; 台. 柜体/功能背板; 1; 套. 超静医用无油空气压缩机; 1; 台. 活动密封盖; 1; 个. 测漏装置; 1; 套. 一体化供排水、电路系统; 1; 套. 医用内镜高压水枪; 1; 套. 全管道清洗装置挂钩; 1; 排. 医用内镜高压气枪; 1; 套. 操作流程指示标牌; 1; 套. 耐酸碱龙头; 1; 只. 豪华干燥保养台; 1; 套. 给排水系统; 1; 套. 回收装置; 1; 套. 灯光照明系统; 1; 套. 吹干器; 1; 台. 水源中心控制系统; 1; 套. 中心电源控制系统; 1; 套. 气体处理器; 1; 台. 过滤水装置; 1; 台. 配件盒; 1; 只. 挂架; 1; 只. |
| --- | --- |