舌下微循环成像系统设备用户需求

（拟采购数量1台，单价48万元/台，总价48万元）

附表一：设备的技术参数要求和配置清单

| 舌下微循环成像系统（拟采购数量1台，单价48万元/台，总价48万元） | - 技术参数（仅供参考，非最终招标参数） 1. 用途：适用于观察舌下微循环，对舌下组织的微循环内红细胞流动情况进行可视化； 2. 产品对应的耗材已在广东省采购平台挂网； 3. 操作电脑获得医疗认证，保证医护工作者与患者使用安全； 4. 光学分辨率≥200 LP/mm，且视场中心与视场边缘分辨率一致，确保全视场画面清晰度一致； 5. 成像光源波长控制在500nm-550nm范围内； 6. 成像视野面积≥1.0mm²。 7. 图像像素≥150万。 8. 录像帧率≥40帧/秒； 9. 操作手柄主体结构对进液尘的防护等级≥IP54； 10. 操作手柄的探头可伸入口腔的部件长度≥80mm，方便气管插管患者的使用； 11. 成像亮度可自动调节，无亮度调节旋钮，减少人为手动调节带来的主观因素误差； 12. 具有自动识别描计微血管功能，且自动分析所描计血管按血管直径大、中、小分类； 13. 具有报告编辑和批量导出历史记录中的报告、图片、视频、参数功能； 14. 具有趋势图功能：可选择同一患者≥3个时间点的数据生成趋势图报告，便于临床快速判断微循环改变趋势； 15. 移动工作站内置锂电池，方便不接电源和不同床位移动时使用； 16. 移动工作站高度可升降范围≥30cm，方便不同身高工作者使用； 17. 产品使用年限≥10年。 - 配置清单（仅供参考，非最终招标配置清单） 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 舌下微循环成像系统主机; 1; 台. 2; 舌下微循环分析软件; 1; 套. 3; 一次性镜片; 1; 支. 4; 产品说明书; 1; 册. 5; 操作指南; 1; 册. |
| --- | --- |