## 参数征集表（HC2026005）
内窥镜诊断与治疗类非集采医用耗材需求参数征集表
序号 | 物资名称 | 科室需求参数
| 物资名称 | 结构及组成、材质及适用范围
1 | 鼻胆引流导管 | 1.性能结构及组成：主要由外引流管（含显影标记）、基座、鼻管（可选配件）、三通（可选配件）组成。 2.材质：外引流管的材料为聚酰胺树脂或聚乙烯（PE）（添加硫酸钡），显影标记材料为医用不锈钢，基座材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS），鼻管的材料为医用聚氯乙烯（PWC），三通材料为聚碳酸酯（PC）与聚氯乙烯（PVC）。 3.适用范围：经口鼻进入胆管，主要用于体外胆汁引流。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.具有肝管型和胆总管I型，多侧孔设计，X线下具有显影性，直径7F，有效工作长度2500mm。
2 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 1.性能结构及组成：由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。 2.材质：金属钳头采用符合GB/T 1220-2007的05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9制成，弹簧管和片针采用符合GB/T 1220-2007的06Cr19Ni10制成，滑块和手柄采用符合GB/T12672-2009的ABS制成，外管涂层采用符合YY/T 0114-2008的聚乙烯、聚全氟乙丙烯制成。 3.适用范围：供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.冲压椭圆钳头，平口无针，切口锋利，外表有超滑涂层，钳头直径1.8—2.3mm，有效长度1200—2300mm。
3 | 胆道用斑马导丝 | 1.性能结构及组成：由软头、导丝、涂层组成。 2.材质：聚四氟乙烯涂层、镍钛合金、聚氨酯。 3.适用范围：在内窥镜或X射线监视下，进入人体自然的非血管腔道，作引导用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.50mm直型柔软亲水头端，有直形和J形两种形状，直径035inch和025inch两种尺寸，黄蓝相间波浪纹表面，长度4500mm。
4 | 靛胭脂粘膜染色剂 | 1.性能结构及组成：主要成分靛胭脂。 2.材质：靛胭脂。 3.适用范围：用于消化道粘膜染色。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.包含规格15ml/瓶，0.2g±0.05%，靛胭脂不被吸收，也不和粘膜结合，水可冲洗掉。
5 | 非血管腔道导丝 | 1.性能结构及组成：由导丝杆和弹簧软头、导丝芯及相关焊点组成。 2.材质：导丝采用医用不锈钢、钛镍形状记忆合金制造。 3.适用范围：用于引导导管或置入进入非血管腔道。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.采用镍钛形状记忆合金，弹簧头端采用医用不锈钢，最大直径0.9mm，导丝长度2600mm和4200mm。
6 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 1.性能结构及组成：由覆硅胶膜食道支架和一次性使用食道支架置入器组成。支架结构为编织支架，网格间被覆硅胶膜。 2.材质：支架成分为钛镍形状记忆合金、硅胶膜材，置入器成分为PVC、聚乙烯、ABS、医用不锈钢。 3.适用范围：用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。适用于：有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其他创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失弛缓症、食道气管瘘、食道纵膈瘘。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.支架全覆膜，手编支架，推送式置入器，杯口球头设计，支架近端配有释放辅助线，直径20mm，长度60、80、100、120、140mm。
7 | 覆膜胆道支架 | 1.性能结构及组成：产品由符合GB24627要求的镍钛形状记忆合金制成的圆柱形支架，支架表面被覆硅胶橡胶薄膜。置入器由软头、内管、定位显影环组成，中管、外管注液接口、前手柄、助推钢管和后手柄组成。 2.材质：支架成分为钛镍形状记忆合金与硅胶，置入器成分为PVC、聚丙烯、聚四氟乙烯（PTFE）、聚醚醚酮（PEEK）、ABS、医用不锈钢。 3.适用范围：用于胆道恶性狭窄的介入治疗。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.支架全覆膜，直圆柱形设计，推送式置入器，镍钛合金丝编织，直径10mm，长度60、80mm。
8 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 1.性能结构及组成：产品由肠道支架和支架置入器组成，支架与置入器配合使用。置入器由软头、内管、中管组件、外管、手柄及显影 件等组成。 2.材质：肠道支架由镍钛形状记忆合金丝编织而成，支架上附有钽标记，支架两端有回收线环（超高分子量聚乙烯线和聚丙烯线）。 3.适用范围：用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.裸支架，可经内镜活检孔道置入器，双球头设计，可用于结肠或十二指肠，直径18-26mm，长度40-120mm。
9 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 1.性能结构及组成：由夹子、夹座、过渡帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管热塑性弹性体、定位帽、滑块、手柄和外管组成。 2.材质：夹子07Cr17Ni7A1（不锈钢631）或07Cr17Ni7A1（不锈钢631）+Tin、夹座06Cr17Ni12Mo2（不锈钢316）、过渡帽Y12Cr18Ni9、拉索06Cr19Ni10（不锈钢304）、外管（弹簧管）06Cr19Ni10（不锈钢304）、护套管热塑性弹性体（TPE）、定位帽（ABS）、滑块（ABS）、手柄（ABS）和外管（涂层）HDPE。 3.适用范围：适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.通过手柄旋转，具有带涂层及不带涂层两种性能，开口大小8、10、14、20mm，工作长度1650mm-2300mm。
10 | 热活检钳 | 1.性能结构及组成：由钳头、涂塑弹簧管、高频电接口和手柄组成。 2.材质：医用不锈钢、ABS、FEP。 3.适用范围：与内窥镜配合使用，临床适用于组织标本的钳取以及小于5mm息肉的摘取。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.外表有涂层，可旋转，钳头具有平口和三角两种形状，钳头直径2.3mm，开口6.7mm，工作长度2000mm、2300mm。
11 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 1.性能结构及组成：由活检针、二通旋塞和抽吸器组成。 2.材质：针材料分为钴铬合金和镍钛合金。 3.适用范围：与超声内窥镜配套使用，用于对病变组织（胃肠道黏膜下损伤和壁外损伤）进行超声引导下细针穿刺活检和组织取样。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.具有钴铬合金和镍钛合金两种材质，针管直径19、22、25G，具有FNA和FNB两种类型的探针，外管直径1.8mm，最大伸出长度80mm，最小工作长度1375mm，最大工作长度1415mm。
12 | 一次性内窥镜用注射针 | 1.性能结构及组成：由针头、外管、内管、前手柄和输液手柄（鲁尔接口）组成。 2.材质：06Cr19Ni10、ABS、PTFE、POM、PA。 3.适用范围：与内窥镜配合使用，用于消化道粘膜下注射。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.透明内管，针头台阶式设计，设有两个锁定装置，针头直径22、25G，针长4、6mm，外管长度1800-2300mm。
13 | 一次性乳头括约肌切开刀 | 1.性能结构及组成：由手柄、管鞘、切割线、鲁尔接头组成。 2.材质：PTFE、304不锈钢、ABS/POM。 3.适用范围：适用于胰胆管系统插管及括约肌切开术。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.刀头预弯定型，刀头朝向11点，锥形尖端方便插入胆管，三腔设计，可通过旋转手柄旋转刀头方向，导丝长度25mm，尖端长度5mm。
14 | 一次性使用胆管内引流管 | 1.性能结构及组成：由引流管和置入器组成的套装，或不包括置入器的单引流管。 2.材质：引流管材料为聚氨酯/聚乙烯/聚四氟乙烯；置入器材料为聚四氟乙烯、聚醚醚酮、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物及聚碳酸酯；显影材料为不锈钢（X5CrNi18-9）或钽。 3.适用范围：适用于临床在内窥镜引导下置入胆道引流用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.形状多样，偏弯型、双猪尾型、单猪尾型、圣诞树型，直径5、7、8.5F，工作长度50、70、80、90、100、120mm，引流管置入器头端有显影清晰的金属标记。
15 | 一次性使用高频切开刀 | 1.性能结构及组成：由刀头、外管总成和手柄组件组成。 2.材质：刀头采用06Cr19Ni10、Au制成，外管总成采用PTFE、氧化锆、FEP制成，手柄组件采用ABS制成。 3.适用范围：与内窥镜和高频电刀配合使用，利用高频电流切开消化道内组织。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.刀头覆盖黄金涂层，具有注水功能或陶瓷绝缘末端，防止粘连，刀头长度1.5、2、4mm，工作长度1950mm。
16 | 一次性使用内镜喷洒管 | 1.性能结构及组成：由喷嘴、螺旋体、应力分散管、注液手柄以及支撑丝（可选）组成。 2.材质：喷嘴和支撑丝材料为06Cr19Ni10，螺旋体材料为Y12Cr18Ni9，导管及应力分散管材料为聚乙烯，注液手柄为ABS。 3.适用范围：通过软性内镜钳道进入消化道等人体自然腔道进行灌洗，药液喷洒、造影等操作。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.可形成均匀的雾状喷洒效果，外管直径1.8mm，有效长度2200mm。
17 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 1.性能结构及组成：由钳头部件、弹簧管、滑块和手柄组成。 2.材质：金属钳头采用05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9制成，弹簧管、片针采用06Cr19Ni10制成，滑块和手柄采用ABS制成。 3.适用范围：供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.椭圆钳头，平口无针，切口锋利，无涂层，钳头直径1.8mm，有效长度1200-2300mm。
18 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 1.性能结构及组成：由套扎单元、控制手柄、牵引导管及冲洗针组成，套扎单元由套筒、透明帽、套圈、释放珠、触发线组成。 2.材质：套圈主要由天然橡胶制成，套筒材料为PC，透明帽材料为PVC，触发线材料为聚乙烯纤维线。 3.适用范围：与内窥镜配套，用于食道静脉曲张的血管结扎。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.视野好，安装后只可见一环，倒数第二环（自然色）为警示标记，具有6个套圈数量。
19 | 一次性使用球囊扩张导管 | 1.性能结构及组成：由连接组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成。 2.材质：主要采用尼龙、Pebax，PC+POM以及铂铱合金材料制成。 3.适用范围：供消化道、气道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.球囊采用Pebax材质，双腔导管，囊体两边装配显影标记，囊体直径8、10、12、15、18、20mm，囊体长度30、55、80mm，有效长度1800mm。
20 | 一次性使用取石球囊 | 1.性能结构及组成：由球囊囊体、导管、手柄组件组成；双腔取石球囊手柄组件包含充盈口和注液（导丝）口、三腔取石球囊手柄组件包含充盈口、注液口、导丝口。 2.材质：囊体材料是乳胶，导管的材料是聚四氟乙烯，手柄为ABS。 3.适用范围：通过内窥镜从胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.球囊囊体乳胶材质，两腔或三腔导管设计，不偏心，两端具有显影标记，具有单级和多级球囊，工作长度2000mm。
21 | 一次性使用取石网篮 | 1.性能结构及组成：由后手柄组件、前手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、网篮丝、前端帽、双腔头端帽（适用于可过导丝款）组成。 2.材质：合金、镍钛合金、ABS。 3.适用范围：适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.合金或镍钛网篮，具有四线螺旋型、钻石型和可过导丝网篮，可通过手柄实现360度旋转，在X线下显影清晰，网篮直径20、25、30mm，工作长度2000mm。
22 | 一次性使用圈套器 | 1.性能结构及组成：由套圈、外管、芯杆、滑块、导电插头构成。 2.材质：不锈钢、PE、PTFE和ABS。 3.适用范围：适用于切除消化道粘膜单发或多发性息肉。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.防缠绕手柄可旋转，编织型钢丝，一个圈套器具有三种口径（10-20-28mm)。
23 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 1.性能结构及组成：由连接件组成、双腔管、球囊和软头组成。 2.材质：铅段聚醚酰胺等。 3.适用范围：适用于临床内窥镜下对消化道狭窄的扩张。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.球囊采用Pebax材质，囊体两边装配显影标记，一个球囊具有三种直径，有效工作长度1800、2300mm。
24 | 一次性使用细胞刷 | 1.性能结构及组成：由刷头、弹簧管（钢丝绳）和手柄组成。 2.材质：刷头由尼龙材料制作，钢丝绳或弹簧管由06Cr19Ni10制成，手柄由ABS制成。 3.适用范围：供临床刷取细胞样品用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.圆形头端，带有外管，操作手柄上下止点清晰，直径1.8、2.5、4.0mm，工作长度1200、1600、2300mm。
25 | 一次性使用异物钳 | 1.性能结构及组成：由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。 2.材质：钳头部件由符合GB/T12200-2007要求的05Cr17Ni4Cu4Nb制成；外管中弹簧管由符合GB/T1220-2007要求的06Cr19Ni10制成；滑块和手柄由符合GB/T12672-2009要求的ABS制成；外管涂层由符合YY/T 0114-2008要求的聚乙烯及聚全氟乙丙烯制成。 3.适用范围：与内窥镜联合使用，从人体消化道中取出异物。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.钳头具有齿形、鼠齿和混合型三种形状，钳头直径2.3mm，工作长度1800、2300mm。
26 | 一次性使用软组织夹 | 1.性能结构及组成：由夹子组件和释放装置组成，夹子组件主要由夹子、夹座组成，释放装置主要由外管、手柄组成，手柄主要由芯杆、滑块和手环组成。 2.材质：不锈钢、Au、ABS。 3.适用范围：适用于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.具有三个夹片，单个夹片独立操作，开口尺寸≧10mm，插入部外径≦3.15mm，有效长度1950mm。
27 | 一次性使用止血闭合夹 | 1.性能结构及组成：主要由夹子和释放器组成，释放器主要由推片、套筒、释放丝、透明帽、外管、护套管、定位帽、滑块、芯杆、拉索和限位块组成。 2.材质：镍钛合金，ABS。 3.适用范围：与内窥镜配套使用，用于消化道内的标记和消化道组织的闭合、止血。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.镍钛合金材质，不可拆卸，夹子外径14.5mm，适用内窥镜外径9.5-14mm，工作长度1950、2350mm。
28 | 一次性使用内镜下牵拉组织夹 | 1.性能结构及组成：由牵拉组织夹、牵拉环组成。 2.材质：牵拉环是乳胶，手柄是ABS。 3.适用范围：在内镜黏膜下剥离术操作中，用于牵开组织，改善手术视野。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.开口尺寸11mm，插入部外径≦3.15mm，有效长度1950mm。
29 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 1.性能结构及组成：由活塞杆、手柄、上下盖、针筒、压力表、软管、三通阀组成。 2.材质：TPU、PC。 3.适用范围：用于对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，以达到扩张十二指肠乳头括约肌或血管的目的。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.压力泵属无菌产品，接头采用6%（鲁尔）圆锥接头，公称容量20ml， 最大压力30atm。
30 | 内镜生物膜清洗剂 | 1.性能结构及组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多种酶与可降解表面活性剂 2.材质：液体 3.适用范围：用于胃肠镜等软式内镜及其配件的清洗 4.规格型号：5L/桶等 5.一次性使用
31 | 一次性使用胆胰管内窥镜导管 | 1.性能结构及组成：由手柄和插入部分组成，无菌提供。 性能：专为胰胆系统的内镜手术提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。可用于 ERCP手术，观察胰胆管内直视专用设备，不明原因胆胰管狭窄、胆总管巨大结石、胰管结石。 2.材质：医用不锈钢、Pebax、PTFE、TPU、ABS、PC材料 3.适用范围：本产品与内窥镜图像处理器配合使用，专为胰胆系统的内镜手术提供直接显像，并为其他诊疗附件提供工作通道。 4.一次性或重复性使用：一次性
32 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 1.性能结构及组成：由针尖、钳头、弹簧管、包塑层、拉索、滑环、手柄、保护套组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。 2.材质：医用不锈钢 3.适用范围：供内窥镜下活组织取样用。 4.一次性
33 | 一次性使用内窥镜用取样刷 | 1.性能结构及组成：由刷头、外管、拉索、护套管、助推管、手柄组件和保护套组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。 2.材质：医用尼龙 3.适用范围：供临床刷取细胞样本用。 4.一次性
34 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 1.性能结构及组成：由导引头、网篮、外管、拉索、护套管、手柄组件、保护套组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。 2.材质：镍钛合金 3.适用范围：用于取出胆管内的结石或上、下消化道中的异物。 4.一次性
35 | 消化系统支架 | 1.性能结构及组成：该产品是由镍钛形状记忆合金丝编织而成的管型网格结构，可有/无硅橡胶覆膜，一端可有/无辅助线，分无菌和非无菌两种形式。组成材料主要为镍钛形状记忆合金丝、硅橡胶、尼龙线。置入器由引导头、芯管、外套管、安全锁、前手柄、推送杆、后手柄、不锈钢管、调节手柄等组成，分无菌和非无菌两种形式。无菌供货产品灭菌方式为环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期为3年。 2.材质：镍钛记忆合金 3.适用范围：用于上下消化道及胆道狭窄及阻塞部位的扩张和支撑； 4.一次性或重复性使用：一次性使用
36 | 一次性使用胆管内引流管 | 1.性能结构及组成：由引流管和置入器组成的套装，或不包括置入器的单引流管。 2.材质：引流管材料为聚氨酯/聚乙烯/聚四氟乙烯；置入器材料为聚四氟乙烯、聚醚醚酮、丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物及聚碳酸酯；显影材料为不锈钢（X5CrNi18-9）或钽。 3.适用范围：适用于临床在内窥镜引导下置入胆道引流用。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.形状多样，偏弯型、双猪尾型、单猪尾型、圣诞树型，直径5、7、8.5F，工作长度50、70、80、90、100、120mm，引流管置入器头端有显影清晰的金属标记。
37 | 一次性使用网兜套圈 | 1.性能结构及组成：一次性使用网兜套圈由套圈、外管、拉索、滑块、芯杆、网兜和内管组成。 2.材质：产品主要由聚全氟乙丙烯制成（FEP)、聚酰胺纤维、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS 220)、不锈钢304（06Cr19Ni10）和热塑性聚氨酯弹性体橡胶（TPU）制成。 3.适用范围：在内窥镜监视下，用于消化道及呼吸道内异物取出。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.套圈直径10、15、20、25、30mm，外管直径1.0、1.8、2.3mm，外管有效长度1200、1600、1800、2100、2300、2500mm
38 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 1.性能结构及组成：由手柄组件、钢丝、外管组件和篮体组件组成。 2.材质：镍钛合金、ABS。 3.适用范围：适用于内窥镜下捕获和取出胆道结石或异物。 4.规格型号：各规格型号。 5.一次性使用。 6.网篮开幅10、15、20mm，网篮工作长度2900mm。
39 | 组织胶水 | 1.性能结构及组成：安瓿瓶装无色或浅黄色透明液体，无可见杂质 2.材质：α-氰基丙烯酸正丁酯 3.适用范围：用于胃静脉曲张栓塞的治疗 4.规格型号：0.5ml栓塞型 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：
40 | 一次性使用结扎装置 | 1.性能结构及组成：该产品由手柄、插入部和结扎环组成。 2.材质：接触黏膜部的材料为结构及组成聚乙烯、硅橡胶、聚四氟乙烯、聚酰胺和不锈钢。 3.适用范围：本产品与内窥镜配套使用，用于消化道息肉的结扎。 4.规格型号：HX-400U-30 5.一次性或重复性使用：一次性使用 6.其他：
41 | 胃转流支架系统 | 1.胃转流支架系统由输送系统和回收系统组成。 2.输送系统由输送器、胃转流支架和导丝组成。胃转流支架预装在输送器的收纳管中。回收系统由回收管、回收钩和回收帽组成。胃转流支架包括镍钛合金支架及支架刺、线性低密度聚乙烯和低密度聚乙烯膜管、超高分子量聚乙烯回收线、纯钽显影环、释放小球部件。 3.产品采用环氧乙烷灭菌。 4.一次性使用，货架有效期2年。