## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 参数配置要求
1 | 流式细胞仪 | 1 | 35 | 主要用途 免疫表型分析：白血病/淋巴瘤免疫分型（≥30种CD标志物组合）；造血干细胞（CD34+）及微小残留病（MRD）检测。 功能分析：细胞凋亡（Annexin V/PI）、细胞周期（PI/DAPI）；细胞内细胞因子12项（IFN-γ、IL-4、IL-17等）；磷酸化蛋白检测（p-STAT、p-AKT等）。 特殊应用：循环肿瘤细胞（CTC）检测；血小板活化分析（CD41/CD61/CD62P）；陈发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）检测；结核免疫细胞CD161检测；PD-1检测。 参数要求： 荧光检测通道：≥8色，覆盖常见荧光染料（如FITC、PE、PerCP-Cy5.5等）； 进样方式：支持全自动（96孔板）和手动（试管）进样，适配临床批量检测需求。 配置要求： 搭载(B-R)2根激光器，最高配置高达8个荧光通道。
2 | 运动负荷心电分析系统 | 1 | 26.4 | 主要用途：运动平板实验是目前应对冠心病、心肌缺血的有效确诊方法，主要在以下情况下使用： 1）疑似冠心病的人群筛选 2）评价各种症状如胸痛、眩晕、昏厥发作等原因 3）评价某些心律失常的性质如室性早搏 4）检测冠心病人缺血的部位和程度，判断病变血管 5）检测心肌梗死病人有无存活心肌或缺血心肌 6）心肌梗死病人出院前运动量的制定 7）PTCA或CABG后再狭窄的判定，评估心脏病患者预后 8）评定心脏功能，安排病人活动量 9）评价窦房结功能 参数要求： 1）输入阻抗：≥100MΩ。 2）频率响应：至少包含0.01Hz～500Hz。 3）具备早癌筛查技术，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度，获得高对比度图像，有助于早癌精查。 4）共模抑制比：≥140dB。 5）采样率：≥16000Hz。 6）流程式方案执行设计，通过功能键激活及颜色转换，有序指导用户执行运动心电流程。 7）运动试验过程中，可实时显示十二导心电波形、心率、血压、运动当量（METs）、总运动时长、阶段运动时长、平均模板、ST趋势等数据。 8）具备专业的ST评估工具，可提供ST改变趋势图、ST趋势图、STj趋势图、ST斜率趋势图、ST/HR趋势图等多种ST相关趋势图，辅助了解患者ST变化情况。 9）标配12导静态心电采集及分析功能，支持升级18导静态心电采集及分析。 10）主机使用年限≥10年。 11）一体化医用台车，具有独立快捷键，并有相关文字标注，可分别支持开始试验、跳级、结束、冻结、打印、血压测量、调整跑台坡度/踏车阻力。 | 配置要求： 心电工作站心电导联线 心电采集盒 运动心电导联线 扣式电极片 四肢电极夹 胸电极吸球 运动跑台 工作站台车(含电脑)