## Sheet1
外周介入医用耗材采购目录及参数
序号 | 产品名称
|  | 管理级别 | 参数
1 | 带纤维铂金弹簧圈 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由铂钨合金弹簧圈和聚酯纤维（聚对苯二甲酸乙二醇酯PET）构成。弹簧圈随附有一个导引器和一个固定夹。在运输和贮存时，固定夹用来固定导引器的两端。弹簧圈推杆用来将弹簧圈推出导引器，送入微导管。 2.材质：铂钨合金弹簧圈和合成纤维 3.适用范围：产品用于外周血管系统的动脉或静脉栓塞治疗。 4.一次性使用
2 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品包括一个弹簧圈（由铂-钨合金制成），并以机械方式（互锁臂）连接到一根弹簧圈输送金属丝上。这一组合装置包含在一个导入护套内。弹簧圈中含有聚酯纤维，互锁臂材料为铂铱合金。输送金属丝由304不锈钢、铂钨合金、聚四氟乙烯等材料制成。导入护套材料为聚丙烯 H00G-00。。适用于18系统，导入护套材料为聚丙烯。 2.材质：由铂-钨合金制成 3.适用范围：产品是用来阻塞或减缓外周血管系统血流速度的改良型可分离式互锁弹簧圈。不适用于神经血管。 4.一次性使用
3 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品由弹簧圈、递送丝、导引鞘和旋转止血阀组成，弹簧圈和递送丝通过互锁臂连接。弹簧圈由铂钨合金制成，嵌合有纤维毛，弹簧圈端互锁臂由铂铱合金制成。适用于35系统。 2.材质：铂依合金 3.适用范围：产品用于在栓塞于术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。 4.一次性使用
4 | 含纤维铂金弹簧圈 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品由弹簧圈、导引器、推杆和固定器组成。弹簧圈由铂钨合金制成，带有聚酯纤维毛；弹簧圈分为35和2D 35型。 2.材质：铂依合金 3.适用范围：产品用于外周血管系统的动脉或静脉栓塞治疗。 4.一次性使用
5 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由带纤维毛弹簧圈和输送系统组成。带纤维毛弹簧圈由铂钨弹簧圈、涤纶纤维毛和铂铱连接头组成；输送系统由推送杆、导入鞘管和止血阀组成。 2.材质：由铂钨弹簧圈、涤纶纤维毛和铂铱连接头组成 3.适用范围：可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统适用于栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。此器械不适用于神经血管。 4.环氧乙烷灭菌，一次性使用
6 | 可扭转微导管 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由导管和导丝组成，部分型号包含以下一个或多个组件：Y型接头、微导管导引器、塑形芯轴、导丝导引器和扭矩装置。 2.材质：导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。 3.适用范围：产品适用于外周血管。预装的预装的 16 和 14、18 导丝可用于选择性地将微导管引入并定位到外周血管中。微导管可以有选择、有控制地将诊断、栓塞和治疗物质输注到血管。 4.一次性使用
7 | 微导管 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：微导管的外径由近端向远端逐渐变细，远端部分的外表面涂有亲水涂层。微导管的产品包装内由微导管、塑形针、旋转止血阀组成。矩装置和导丝导入器组成。套装导管长度130CM，附件包含塑形针、插入器、冲洗注射器及导丝制动器。 2.材质：亲水涂层。微导管的产品包装内由微导管、塑形针、旋转止血阀组成。 3.适用范围：产品适用于外周血管。在可控导丝上，可以同轴追踪微导以便进入远端扭曲的脉管系统。在已进入亚选择区之可以使用微导管可控而选择性地将诊断、栓塞或治疗制百，剂输注到血管内。按照制造商的使用说明使用诊断、栓塞或台疗制剂。 4.一次性使用
8 | 具有ICE亲水涂层的导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品是可操纵导丝。导丝芯丝材料为304不锈钢，远端38cm部分外涂覆含有不透射线材料(钨)的多聚体涂层，外部同时涂敷ICE亲水涂层。导丝的远侧2 cm是可成形的。导丝的近侧部分涂敷聚四氟乙烯(PTFE)涂层。随导丝附带了一只扭转装置(销钉钳)，以方便对导丝进行方向性操作。随同导丝所附带的导丝导引器可用于帮助将导丝插入到导管头或止血阀内。。 2.材质：导丝芯丝材料为304不锈钢 3.适用范围：产品适用于常规血管内使用，包括周围血管系统。导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管。 4.一次性使用
9 | 可控导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该器械的芯丝材料为304不锈钢，远端部分涂有亲水涂层（约62cm），其余部分至近端涂有聚四氟乙烯 （PTFE）。导丝远端带有镍钛诺管，尖端带有不透射线铂钨合金绕丝。产品经环氧乙烷灭菌，有效期三年。一次性使用。 2.材质：导丝芯丝材料为304不锈钢 3.适用范围：产品适用于外周脉管系统中的一般血管内应用。它们可用于将导管及其他介入器械选择性地插入外周脉管系统并进行定位。 4一次性使用
10 | 微导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由导丝、插入针和扭矩器组成。插入针的制造材料为304不锈钢，扭矩器的制造材料为聚乙烯。导丝表面涂有聚亚安酯树脂和亲水涂层，由芯丝和绕丝组成，制造材料为：芯线：304不锈钢；近端线圈绕丝：316不锈钢；远端X射线不透过线圈绕丝：铂镍合金。 2.材质：：304不锈钢 3.适用范围：产品是为了把在作X射线观察时用于将造影剂注入患部而使用的导管，或者是为了把在对患部实施“扩张”、“栓塞”、“活检”、“引流”、“药剂的注入”等处置时使用的导管引导到除冠状动脉以及心脏以外的血管中的目标部位而使用的导丝。 4.一次性使用
11 | 外周血管导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由芯丝和护套组成，导丝表面涂覆亲水涂层，部分型号规格远端带有显影弹簧。部分型号规格配有塑形器及扭控器。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 2.材质：：奥氏体不锈钢SUS316 3.适用范围：产品是为了把为作X光观察而将造影剂注入患部时所须使用的导管，或者是为了把为对患部实施 “扩张”、 “栓塞”、“活检” 、“引流药剂的注入”等处置而所须使用的导管引导至目标部位而使用的导丝。产品仅适用于外周血管，不得用于冠状动脉、下肢血管、神经血管和颈动脉。 4.一次性使用
12 | 外周血管导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由导丝、扭矩器、塑形针组成。导丝由绕丝、锥形芯丝组成，绕丝表面和芯丝远端覆有亲水涂层。其中绕丝由铂镍合金、不锈钢材料(奥氏体不锈钢SUS316)组成、锥形芯丝为不锈钢材料(奥氏体不锈钢SUS304)。环氧乙烷灭菌， 2.材质：：不锈钢等 3.适用范围：引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路 4.一次性使用
13 | 外周血管用导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由芯丝和绕丝组成，其中绕丝分为外层绕丝和内层绕丝。芯丝由304V不锈钢制成，外层绕丝由304不锈钢制成，内层绕丝由铂钨合金制成；导丝表面覆有聚四氟乙烯涂层。 2.材质：304不锈钢 3.适用范围：产品用于在外周血管内诊断或介入治疗手术中引导导管的插入。用于大支架导丝支撑使用 4.一次性使用
14 | 导丝 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。内芯的材料为镍钛合金，具有两层涂层，底涂层材料为含钨的聚氨酯，第二涂层为半脂甲基乙烯醚-顺丁烯二酸酐共聚物。 2.材质：：镍钛合金 3.适用范围：产品用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。 4.一次性使用
15 | 胆道支架 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由输送系统和支架组成。支架采用镍合金(Nitino1)材料制成，支架近端、远端各有4个不透射线的银标记。输送系统带有铂合金的不透射线标记，由外导管、内导管、导管尖端、鲁尔接头、安全夹护翼、安全夹、手柄、转换护翼、触发器、后撤装置、导杆等部件组成。 2.材质：镍镇合金 3.适用范围：产品适用于治疗恶性肿瘤导致的胆道狭窄 4.一次性使用
16 | 胆管全覆膜支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由预装的自扩张胆管金属支架及推送系统组成。支架由镍钛合金及铂制成并被塑造成圆柱网眼结构，表面覆盖有Permalume涂层（二甲基硅酮），带有一个镍钛合金回收环。支架两端各有一个扩展口，在支架置入胆管后可防止其移动。推送系统由标记环、外管、内管、远端手柄、近端手柄、心轴等部件构成。 2.材质：镍钛合金 3.适用范围：胆管全覆膜支架系统适用于对恶性肿瘤引起的胆管狭窄进行姑息治疗，以及治疗良性胆管狭窄。 4.一次性使用
17 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由支架和输送系统组成，支架为采用DFT工艺的金属丝编制而成，金属丝外层为镍钛合金，内芯为铂；支架上有一个回收环，可在首次支架放置过程中取出支架；支架两端各有一个扩展口。输送系统为快速交换型，由外管、内管、远端手柄、近端手柄和心轴组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.材质：镍钛合金 3.适用范围：产品用于恶性肿瘤引起的胆管狭窄的姑息治疗。 4.一次性使用
18 | 部分覆膜快速交换胆道金属支架 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由支架和输送系统组成，支架为采用DFT工艺的金属丝编制而成，金属丝外层为镍钛合金，内芯为铂；支架上有一个回收环，可在首次支架放置过程中取出支架；支架两端各有一个扩展口。输送系统为快速交换型，由外管、内管、远端手柄、近端手柄和心轴组成。 2.材质：镍钛合金 3.适用范围：产品用于恶性肿瘤引起的胆管狭窄的姑息治疗。 4.一次性使用
19 | 食管支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由一个预装有自扩张金属支架的递送系统组成。支架分为覆膜和非覆膜两种。覆膜支架的中段覆盖一层聚氨酯。支架金属材料为镍钛合金。非覆膜支架和覆膜支架均有近端释放系统和远端释放系统。远端释放系统从递送导管下（远）端开始置入支架。近端释放系统从递送导管上（近）端开始置入支架。 2.材质：镍钛合金 3.适用范围：用于维持由内源性和/或外源性恶性肿瘤引起的食管狭窄部位的通畅性。覆膜食管支架系统还适用于并发食管瘘闭塞 4.一次性使用
20 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品主要由两部分构成：血管内覆膜支架和输送系统。血管内覆膜支架由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）内衬和沿其整个长度延伸的外部镍钛合金支架组成。血管内覆膜支架表面带有通过共价键结合的生物活性肝素。有覆膜支架两端带不透射线标记的型号。该覆膜支架经过压缩后连接于双腔输送导管上。有输送系统最大可兼容0.018”的导丝。 2.材质：膨体聚四氟乙烯 3.适用范围：肝素涂层血管内覆膜支架系统适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，治疗血管直径范围为4.0-7.5 mm、病灶部位最长270mm的股浅动脉病变。肝素涂层血管内覆膜支架系统适用于症状性外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流，治疗血管直径范围为4.0-12mm、病灶部位最长80mm的髂动脉病变。 4.一次性使用
21 | 覆膜支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：覆膜支架系统主要由两部分构成：可植入的镍钛合金覆膜支架和经皮输送系统。覆膜支架由一个自膨式电镀镍钛诺合金(镍钛)支架组成，支架支撑着一个低渗透性的膨体聚四氟乙烯(ePTFE)覆膜。覆膜支架分为两个功能区：肝内覆膜区和门脉裸区。由一个环状不透射线黄金标记带划分覆膜区和裸区。还有另外一个不透射线黄金标记位于覆膜支架的尾端。输送系统与直径小于等于 0.038 英寸（0.97 毫米）的导丝相容。输送系统主要由HDPE，EVA，304不锈钢，聚碳酸酯，硅胶，膨体聚四氟乙烯，尼龙，铂铱合金，丙烯酸树脂和紫外粘 2.材质：镍钛合金覆膜支架 3.适用范围：适用于初治和修复治疗门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和 / 或肝性胸水。 4.一次性使用
22 | 胸主动脉覆膜支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：胸主动脉覆膜支架系统由胸主动脉覆膜支架和输送系统组成。胸主动脉覆膜支架由金属支架和覆膜材料组成。其中金属支架由镍钛合金制成，采用镍钛弹簧连接，覆膜材料为涤纶人造血管，采用合成纤维缝合线缝合在金属支架上，覆膜材料两端有铂金作为显影标记。输送系统由定位引导头、后释放系统、芯管、中管、外鞘管、大手柄、小手柄、延长管、延长管接头、硅胶垫和推送件组成。 2.材质：镍钛合金制成 3.适用范围：产品用于Ⅲ型主动脉夹层和主动脉穿透性溃疡的介入治疗。 4.一次性使用
23 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品主要由覆膜血管内支架和输送系统组成。覆膜血管内支架主要由膨体聚四氟乙烯（ePTFE）、镍钛合金丝和金标记带组成。输送系统包括输送导管和展开套管，可与直径0.035"的导丝兼容。 2.材质：膨体聚四氟乙烯（ePTFE）、镍钛合金丝和金标记 3.适用范围：产品适用于所有具有合适解剖结构患者的胸降主动脉病灶的腔内修复，包括：1、具有合适解剖结构患者的孤立病灶，包括：1）充分的髂动脉/股动脉通路；2）主动脉内径在16至42mm范围内；3）位于病灶近端和远端的非动脉瘤主动脉长度≥20mm; 2、具有合适解剖结构患者的B型主动脉夹层，包括：1）充分的髂动脉/股动脉通路；2）第一撕裂口的近端应有长度≥20mm的锚定区，锚定区的近端范围必须无夹层；3）近端锚定区范围的直径在16至42mm范围内。 4.一次性使用
24 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架由主体覆膜支架和单侧支覆膜支架缝合而成，主体和侧支支架上有显影点，其中金属支架由镍钛合金制成，覆膜由聚对苯二甲酸乙二酯制成，缝合线（5-0）由聚对苯二甲酸乙二酯制成，显影点由铂铱合金制成，覆膜支架上束缚线由聚四氟乙烯制成，输送系统由锥形头/内管/套管/外管/连接件/分支导丝等部件组成，另附一根导引导管 2：材质：镍钛合金 3.适用范围：产品用于治疗胸主动脉夹层，且其近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉（LSA）远端20mm之间或夹层逆撕至LSA。覆膜支架锚定区长度应≥15mm。 4.一次性使用
25 | 直管型覆膜支架及输送系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由覆膜支架和输送器组成，其中覆膜支架由金属支架和覆膜移植物组成。金属支架由镍钛合金制成，由316L不锈钢管连接，带有7个铂铱合金显影点；覆膜移植物由聚酯纺织材料(PET)制成，采用聚酯缝合线缝合在金属支架上。辐照灭菌，一次性使用。货架有效期两年。 2：材质：聚酯纺织材料 3.适用范围：产品临床上用于瘤体局限于血管直管段的多种型式的主动脉瘤的治疗。 4.一次性使用
26 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（PET）、缝合线（PET）、后释放线（聚乙烯）和显影点（铂铱合金和钽）组成。主体覆膜支架裸段有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由锥形头、内管、衬管、外管、手柄等零部件组成。 2：材质：镍钛合金 3.适用范围：产品适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。 4.环氧乙烷灭菌，一次性使用
27 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由腹主动脉覆膜血管内支架和输送系统两部分构成。支架带有不透射线金标记，由覆膜部分（主要材质为膨体聚四氟乙烯和氟化乙丙烯）和镍钛合金丝制成，被包束于输送系统的前端，从主动脉端向髂动脉端展开。输送系统主要由输送导管体，导管座，展开手柄等部件构成。 2：材质：镍钛合金 3.适用范围：主体-同侧分支覆膜血管内支架和配用的对侧分支覆膜血管内支架组件：腹主动脉覆膜血管内支架旨在将动脉瘤与血流隔绝，适用于被诊断为肾下腹主动脉瘤（AAA）而且解剖学形态符合以下要求的患者： 1.具有足够的髂动脉/股动脉通路 2. 肾下主动脉颈治疗直径在19-32 mm范围之内，主动脉颈长度至少为15 mm 3.近端主动脉颈角度≤60° 4.髂动脉治疗直径在8-25mm范围之内， 髂动脉远端血管密封区长度至少为10 mm 与器械配用的主动脉延伸覆膜血管内支架和髂动脉延伸覆膜血管内支架组件：主动脉和髂动脉延伸覆膜血管内支架旨在展开腹主动脉覆膜血管内支架之后使用。 这些延伸段适用于在隔离动脉瘤需要额外长度和/或封闭效果时使用。 4.一次性使用
28 | 髂动脉分叉支架系统 | Ⅲ类 | 1.结构及组成：产品由髂动脉分叉支架、髂内覆膜支架以及其各自配套的输送器组成。骼动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，通过PET缝线缝合，支架连接点钢套采用316L¦不锈钢制成，支架显影点材料为钽；骼内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成，支架显影点材料为钽。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.适用范围：骼动脉分叉支架系统用于治疗腹髂动脉瘤或髂总动脉瘤。
29 | 腹主动脉瘤支架系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由输送系统和覆膜支架组成。输送系统主要由手柄、导管主体和一体式导入鞘组成。输送系统外部涂覆亲水涂层 2.材质：支架主体材料为镍钛合金，带有钽和铂铱（仅分叉支架）标记带，覆膜材料为PET，缝线材料为PET和PTFE，覆膜加强粘合剂材料为丙烯酸聚氨酯。 3.适用范围：对具备以下特征的肾下腹主动脉瘤病人进行血管内治疗： 股动脉入路血管适合所选择的输送系统 近端瘤颈长度≥10毫米 主动脉瘤颈直径≥17毫米并且≤31毫米主动脉瘤颈部适合肾上固定 肾下和肾上瘤颈部之间的角度≤60° 骼动脉固定长度≥15毫米 骼动脉直径≥7毫米并且≤22毫米 最小完整 AAA 治疗长度（近端固定部位与远端固定部位之间的距离）≥128毫米 形态适合进行动脉瘤修复 4.环氧乙烷灭菌，一次性使用
30 | PTA球囊扩张导管 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品为OTW型球囊扩张导管，由球囊 (材料为尼龙12)体 (含BaS04的Pebax 7233、远端头端配管 (含BaS04的Pebax 4033和Pebax 3533)、远端连接器 (二氧化)、减球囊充气膨胀接口(聚碳酸) 和标压垫圈 (液体橡胶)意品经环氧乙烷灭菌，一次性使记带 (铂合金) 组成用 2.材质：由球囊 (材料为尼龙12)体 (含BaS04的Pebax 7233、远端头端配管 (含BaS04的Pebax 4033和Pebax 3533)、远端连接器 (二氧化)、减球囊充气膨胀接口(聚碳酸) 和标压垫圈 (液体橡胶) 3.适用范围：产品用于外周动脉狭窄的扩张，或用于治疗自体或人工移植物动-静脉痿术后的阻塞，和/或主露动脉支架型人工血管的腔内再扩张。该器械还适用于外周血管中球扩式和自膨式支架的再扩张。 4.一次性使用
31 | PTA球囊导管 | Ⅲ类 | 1.结构及组成：该产品采用OTW结构，主要由球囊部分、导管部分以及镍钛网约束结构组成。球囊部分含有末端管、球囊、内管、显影环。环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期3年。2材质：pp等 2.适用范围：适用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。
32 | 外周扩张导管 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品为整体交换型（OTW型）球囊扩张导管，由球囊、显影标记、内管、外管、扩散应力管和座组成，球囊上有4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。 2.材质：OTW 3.适用范围：预期用于扩张髂动脉、股动脉、腘动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变治疗。目标病变部位应当具有下列特征：近侧血管段弯曲度最小，并且是非成角的病变段（不超过45°）。靶病变血管直径范围为5-8mm。 4.一次性使用
33 | 高压球囊导管套件（带穿刺套件） | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：高压球囊导管套件是由高压球囊扩张导管和导丝鞘套装两部分组成，该导丝鞘套装仅适用于本套件中的高压球囊扩张导管。 2.适用范围：适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。球囊长度不超过120mm球囊扩张导管适用于治疗胆管狭窄。 3.一次性使用
34 | 三叶球囊导管 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品为OTW型球囊扩张导管，导管轴末端带有三只独立的顺应性聚亚胺酯球囊。球囊位置带有两个铂/铱标记，导管尖端由不透射线的聚亚胺酯制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 2：材质：OTW 3.适用范围：该产品用于协助自膨覆膜支架在大直径血管腔内扩张。 4.一次性使用
35 | 球囊扩张导管 （大球囊） | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品为整体交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、显影环、内管、外管、应力扩散管和导管座组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 2.材料：PP 3.适用范围：该产品适用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术，包含髂动、静脉以及上下腔静脉和腹主动脉的扩张。。 4.一次性使用
36 | 充盈压力泵 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：产品为无源器械，包括以下组成部分：30ATM压力泵、33cm延长管、三通阀、Access-9止血阀、Access Plus止血阀、MBA止血阀、Honor长止血阀、20cm延长管、导丝导入工具、转矩器械 2.适用范围：产品用于扩张和缩小血管成形术球囊或者其他介入设备，并测试球囊的压力和控制其压力。 4.一次性使用
37 | 栓塞微粒球 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：栓塞微粒球是由丙烯酸聚合物及猪凝胶制成， 保存在生理盐水中。 微粒球直径范围为40-1200 µm, 根据微粒球尺寸和装量的不同分为不同规格。 蒸汽灭菌， 注射器包装，一次性使用。 货架有效期3年 2.材质：丙烯酸聚合物及猪凝胶制成 3.适用范围：栓塞微粒球在临床上用于栓塞血管， 适用于动静脉畸形、 血供丰富型肿瘤及症状性子宫肌瘤的栓塞治疗。 4.一次性使用
38 | 栓塞微球 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品是由丙烯酸聚合物制成。 2.材质：丙烯酸聚合物 3.适用范围：栓塞微球适用于栓塞血管，并用于下列手术中以治疗或外科手术前的辅助治疗为目的的血管栓塞：原发性肝癌栓塞术和肝转移癌栓塞术。 4.一次性使用
39 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品为白色或微黄色质轻而软的多孔海绵颗粒状物，由猪皮明胶制备而成。不溶于水，但在体内可降解，是中期栓塞物质，完全降解时间14～90天。每100mg产品中游离甲醛含量不大于50μg。 2.材质：明胶海绵 3.适用范围：产品为血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗。 4.一次性使用
40 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品是一种颗粒状海绵样物质，由聚乙烯醇和甲醛制备而成，化学名称为聚乙烯醇缩甲醛，不溶于水，非可降解材料。每100mg产品中游离甲醛含量不大于50μg。 2.材质：聚乙烯醇 3.适用范围：产品为永久性血管栓塞剂，适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，但不可用于侧枝循环不能建立和可能引起正常组织坏死的器官。在没有条件进行超选择性栓塞治疗时不宜使用。 4.一次性使用
41 | 腔静脉滤器系统 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：该产品由镍钛合金制成的滤器和输送系统组成。滤器由回收钩、平衡臂及支撑杆构成，支撑杆上有倒刺。输送系统由输送鞘、鞘芯、推杆和导入器组件组成。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.材料：PP 3.适用范围：该产品通过经股静脉或经颈静脉入路经皮置入，用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1.已经发生有症状的PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉急性血栓形成的患者有下述情况之一者：（1）存在抗凝治疗禁忌证者；（2）抗凝治疗过程中发生出血等并发症；（3）充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2.有症状的PE，同时存在急性下肢深静脉血栓形成（DVT）者。3.髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量急性血栓。4.诊断为易栓症且反复发生PE者。5.急性下肢DVT，欲行经导管接触性溶栓治疗（CDT）和经皮机械性血栓清除术（PMT）者。
42 | 腔静脉过滤器 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由过滤装置（过滤器过滤器传输管内管、过滤器储存管）、导管鞘（导管鞘导管、正血阀、座、侧支管路、三通阀、止液夹）、血管造影扩张器（扩张器、标示带、座）、推进器（导丝、导管、座）和鞘帽组成 2.材质：过滤器：镍钛合金；过滤器储存管内管：不锈钢；过滤器储存管：丙烯腈丁二烯-苯乙烯；导管鞘导管：聚醚嵌段酰胺；止血阀：硅胶；导管鞘座：聚碳酸酯；侧支管路：聚乙烯；三通阀：聚碳酸酯；止液夹：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯；扩张器：高密度聚乙烯；标示带：铂铱合金；血管造影扩张器座：聚丙烯；导丝：聚四氟乙烯涂层的不锈钢；推进器导管和座：尼龙；鞘帽：聚丙烯 3.适用范围：预期在以下情况下经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞：1）当抗凝剂治疗禁忌使用时的肺血栓栓塞；2）血栓栓塞疾病抗凝剂治疗失败；3）大量肺栓塞在常规治疗疗效下降时的紧急处理；4）当抗凝剂治疗失败或禁忌使用的慢性、复发性肺栓塞。 4.一次性使用
43 | 可回收腔静脉滤器 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：产品由滤器和传送系统组成。传送系统包括滤器贮存管、6F BRITE TIP导管鞘、扩张器和推进器。推荐使用0.035"的Cordis EMERALD J型导引钢丝。滤器由镍钛合金制成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.材质：镍钛合金 3.适用范围：用于经皮放置肺栓集高危群：在向腔静脉提供不透X线的造影剂t 静脉中，可预防肺栓塞。在向腔静脉提供不透X线的造影剂的同时，联合应用造影血管扩张器，可以为血管系蔬提供血管造影剂成像和线型测量。
44 | 经皮导入器 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：经皮导入器由导入鞘管、内鞘管、加硬套管、导丝及穿刺针组成，导入鞘管由聚丙烯（PP）、聚醚嵌段聚酰胺（Pebax）、不锈钢和钽制成；内鞘管由聚丙烯（PP）和聚醚嵌段聚酰胺（Pebax）制成；加硬套管由聚丙烯（PP）和奥氏体不锈钢制成；导丝由镍钛合金和304不锈钢制成；穿刺针由聚碳酸酯（PC）、奥氏体不锈钢和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）制成。 2.材质：PP 3.适用范围：产品用于经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管和加硬套管、球囊或支架，进入诊断或治疗手术。 4一次性使用
45 | 泵式中心静脉导管冲洗器 | Ⅱ类 | 1.性能结构及组成：由导管冲洗器和泵体组成。导管冲洗器由锥头帽、外套、活塞、芯杆和0.9％氯化钠注射液组成；泵体由加液装置、加液装置护帽、药液过滤器、弹力贮液装置、管路、外圆锥接头、接头护帽、泵壳、限流管组成。药液过滤器的标称孔径为5μm。为一次性使用产品 2.材质：PP 3.适用范围：适用于中心静脉导管（CVC、PICC）或留置针在使用过程中封管用，对微导管以及留置导管进行正压持续动态冲管。
46 | 血栓抽吸导管 | Ⅲ类 | 1.结构及组成：该产品由带有亲水涂层的抽吸导管及其附件组成，抽吸导管为非水合性导管，附件包含抽吸延长管、带止血阀的Y型连接器、可撕裂鞘和卡板尺、分离导丝、导引器及转矩装置。产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。 2.适用范围：该产品适用于抽吸外周血管内新鲜、柔软的血栓或栓子。抽吸延长管预期用于连接抽吸导管和负压吸引泵
47 | 一次性使用支撑导管 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：由导管座、去应力管、远端管体、近端管体、显影标记环和不透射线导管尖端组成。由导管、止血阀接头、扩张器（或选择性导管）三部分组成，部分规格配有导丝，10F及以上规格的导引鞘配有转换接头.选择性导管由导管座、管身和应变释放套管三部分组成。导丝包括芯丝与包覆层。导管和导丝表面预涂亲水涂层。 2.材质：远端管体涂覆有亲水涂层。用于鞘与扩张器之间过渡流畅，入鞘轻松，可降低血管损伤；管身通体显影，头端具备铂铱示标，能够轻松定位；远端涂覆持久顺滑专利涂层，持久稳定，便捷术者操作。管身采用不锈钢弹簧缠绕结构，提供强支撑以及高柔顺；止血阀可拆卸，便于术中器械输送； 3.适用范围：外周血管经皮介入手术中，针对狭窄血管病变部位，引导和支撑导丝，并为更换导丝和传输生理盐水或诊断造影剂提供通道 4.一次性使用
48 | 液体栓塞剂 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：聚异丙基丙基烯酰胺共聚物或者成分为乙烯-乙烯醇聚合物（EVOH）、二甲基亚砜溶剂（DMSO）和微粉化钽粉材料制成的栓塞产品。 2.材质：P（NIP-co-NIP）N-异丙基丙烯酰胺的共聚物（经N，N-亚甲基双丙烯酰胺交联）或者二甲基亚砜溶剂（DMSO）和微粉化钽粉材料制成 3.适用范围：本品适用于富血运性恶性肿瘤或用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。 4.一次性使用
49 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | Ⅲ类 | 1.性能结构及组成：经颈静脉肝内穿刺器械由导管鞘、扩张器、导管、导引器、加硬套管和通芯针组成。经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。 2.材质：医用不锈钢等 3.适用范围：用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。 4.一次性使用