## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 参数配置要求
1 | 红外光治疗仪（微生态治疗专用） | 1 | 5 | 主要用途：主要用于配合专用微生态调节抑菌液开展“近红外光介导微生态调节治疗技术”，适用范围需涵盖宫颈、阴道、外阴部位炎性病症的治疗和理疗；腹部、会阴创面愈合不良的理疗，包括外阴白斑、女性尿道及尿道周围组织炎症相关尿失禁、难治性阴道炎、难治性宫颈炎、腹部和会阴手术切口、创面愈合不良等。 参数要求： 1.治疗手柄光源为镀金弧面集成热光源，功率为150W。 2.输出光波的红外部分光波能量分布需包含0.8~2μm 和 5~7μm。 3.输出光功率强度0-20W分级连续可调，增量为1级，误差≤15％。 4.推车式一体主机，配备液晶显示屏、按键式操作，数字显示设备状态。
2 | 内窥镜子宫膨腔泵 | 1 | 7 | 主要用途：宫腔镜系统的配套设备，为各式宫腔镜手术的必需设备。 参数要求： 1.≥7英寸压力触控屏（1080P），可显示预设值及相应的实时动态值（压力、流速等），实时显示液体泵入量。 2.可调节预设压力，调节范围15-150mmHg, 压力控制精确5mmHg一个档位，最高压力域值≤400 mmHg。 3.可调节预设流速为50-500 mL/min，50ml/min一个档位。
3 | 宫腔内窥镜及其手术器械（冷刀手术操作系统） | 1 | 35 | 主要用途：具备宽大通畅的直进直出器械通道，可使用3mm或4mm的手术器械；配备多种手术器械，手术的适应症广，可开展宫内缝合曼月乐环新术式；大流量循环水冲洗功能可以确保手术过程中的手术视野，并随时保持图像清晰，避免术中子宫内膜穿透的危险。 参数要求： 1.Y型镜体设计。最大插入部外径≤8.0mm。工作长度≥208mm。视向角12°，视场角≥60°。 2.器械通道孔径≥3.0mm，器械直径≥3.0mm，器械通道适用硬性器械的操作。 配置要求： 宫腔镜 1 支 鞘套 1 支 闭孔器 1 支 高频电缆线 1 支 专用内窥镜消毒盒 1 个 密封帽 10 个 剪刀（钩剪） 1 把 剪刀（弯剪） 2 把 剪刀（双片动直剪） 1 把 异物钳（分离型） 1 把 异物钳（重型） 1 把 活检钳 1 把 异物钳（抓取型） 1 把 电钩 3 把 电棒 2 把 弯型持针器 2 把 推结器 2 支 专用器械消毒盒（大号） 1个
4 | 宫腔镜电切镜及等离子能量系统 | 1 | 28 | 主要用途：用于妇产科子宫肌瘤、息肉、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病治疗。 参数要求：（国产） 主机： 1.输出功率：≥260W。 2.有专用电极，可通过18.5Fr电切镜。 电切镜： 1.最大插入部外径：直径≤9mm。 2.内窥镜外径直径≤4mm，工作长度≥300mm，视场角60°，视向角30° 配置要求： 等离子射频手术系统： 等离子射频发生器1台 脚踏开关1副 电切内窥镜： 内窥镜1支 操作器1支 外鞘1支 内鞘1套 吸引器接头1个